# Archivo de gestión de riesgos del software ADAS

| Código | RMF - SW – AD-C14 | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.1 | Estado | Aprobado |
| Área | Desarrollo / Calidad / RA | Fecha | 07 / 05 / 2026 |
| Norma | ISO 14971 · IEC 62304 · ISO 13485 | Clasificación software | Clase A |

Propósito de la plantilla. Documentar de forma integrada los riesgos del software ADAS, sus controles, la verificación de su eficacia y la aceptabilidad del riesgo residual, manteniendo trazabilidad con requisitos, evidencias de prueba y release.

Instrucción de uso. Completar los campos editables, mantener control de versión y referenciar los artefactos ya definidos en el expediente del software, en especial la SRS, la matriz de trazabilidad, el registro de requisitos de ciberseguridad, el registro de requisitos no funcionales, el plan de verificación y el paquete de auditoría por release.

# Objeto y alcance

Este archivo de gestión de riesgos aplica al software ADAS como producto bajo control del fabricante, incluyendo sus componentes backend (.NET 8), frontend (Angular 21), integraciones, mecanismos de configuración, visualización, autenticación, registro de eventos, despliegue y mantenimiento. El RMF (Risk Management Framework) cubre los riesgos funcionales, no funcionales, operacionales y de ciberseguridad que puedan afectar la correcta integración, disponibilidad, integridad, trazabilidad o uso previsto del producto.

La evaluación de riesgos documentada en este RMF debe interpretarse en coherencia con el uso previsto, los límites de uso y la clasificación de seguridad del software definidos para ADAS. En consecuencia, los riesgos recogidos en este RMF se refieren al desempeño del propio producto ADAS dentro de su alcance, y no a funciones de monitorización primaria, control terapéutico o protección directa del paciente. Esta premisa sustenta la clasificación Clase A y debe leerse conjuntamente con el SDP 1.3, 3.1, 3.3 y 4.1-4.3, así como con el presente RMF-SW-ADAS.yQuedan dentro del alcance de este RMF los riesgos asociados al funcionamiento del software ADAS que puedan afectar su disponibilidad, integridad, trazabilidad, ciberseguridad o correcta presentación de la información dentro del uso previsto del producto. Dado que ADAS no sustituye las mediciones, alarmas, alertas ni funciones de seguridad de los sistemas fuente, y no actúa directamente sobre el paciente ni sobre decisiones diagnósticas o terapéuticas, el presente RMF gestiona riesgos del producto y de su desempeño dentro de sus límites de uso, sin presuponer que el software contribuya por sí mismo a una situación peligrosa en el sentido de clasificación de seguridad IEC 62304. Lo anterior es coherente con la clasificación A de la norma anterior.

El RMF se mantiene integrado con el ciclo de vida definido en el SDP y se actualiza por release, por cambio relevante y por nueva información procedente de mantenimiento, incidencias, vulnerabilidades, CAPA (Corrective and Preventive Actions) o postmarket. Su finalidad es demostrar que los riesgos del software se gestionan de forma sistemática desde la identificación inicial hasta la aceptación del riesgo residual y la liberación de cada versión.

# Normas y referencias

La gestión de riesgos del software ADAS se sustenta, como mínimo, en ISO 14971 para la metodología general de gestión de riesgos, IEC 62304 para la integración de riesgos en el ciclo de vida del software, ISO 13485 para el control de documentos, registros, competencia, proveedores y CAPA, y MDR como marco regulatorio aplicable al producto. Cuando los riesgos deriven de ciberseguridad, se consideran además las referencias internas y criterios de seguridad adoptados por Epigram para requisitos, verificación, terceros y mantenimiento.

Como referencias internas de trabajo y de evidencia se utilizan, entre otras, la Línea Base / SDP vigente, la SRS, el Anexo A de trazabilidad UR/PRD  -  SRS  -  RISK  -  VER  -  Release, el registro de requisitos de ciberseguridad, el registro de requisitos no funcionales, la matriz de proveedores/SOUP y software de terceros, el inventario de herramientas, el plan/resumen de verificación y validación, los registros de revisión y aprobación y el paquete de auditoría por release cuando aplique.

Estas referencias permiten justificar el origen de cada riesgo, localizar los controles implementados, vincularlos con requisitos y pruebas y demostrar su estado en una versión concreta del producto. La lista de referencias deberá mantenerse alineada con la baseline documental vigente para ADAS.

## Tabla de referencias a otros documentos

| Referencia | Tipo | Uso dentro del RMF | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Línea Base / SDP | Documento rector | Define uso previsto, límites, ciclo de vida, roles, gates, herramientas, terceros y reglas generales de trazabilidad y release | Debe mantenerse alineado con capítulos 4, 5, 6, 12, 14 y 15 |
| FT_SW_Especificacion_SRS | Requisitos | Permite vincular controles implementados por software a requisitos verificables | Referenciar SRS - AH / REQ - AH aplicables |
| Anexo A Matriz de trazabilidad | Trazabilidad | Vincula RISK - SRS - VER - Release y actúa como artefacto central por versión | Baseline por release |
| FT_SW_Registro_requisitos_ciberseguridad | Seguridad | Recoge controles de autenticación, autorización, cifrado, logging, sesiones, secretos y su verificación | Referenciar SEC - AH / REQ - AH aplicables |
| FT_SW_Registro_requisitos_no_funcionales | No funcionales | Recoge controles de rendimiento, disponibilidad, logs, integridad, compatibilidad y continuidad | Referenciar NFR / REQ - AH aplicables |
| Anexo_Matriz_proveedores_SOUP_y_software_de_terceros | Terceros / SOUP | Aporta origen de riesgos derivados de dependencias, licencias, vulnerabilidades y servicios externos | Usar junto con vulnerability log / SBOM cuando aplique |
| Plan resumen de verificación y validación / Release Audit Package | Verificación / release | Demuestra la verificación de controles y la aceptabilidad previa a liberación | Referenciar VER / TC y release aplicables |

# Roles y aprobaciones

La gestión de riesgos de ADAS se ejecuta con participación multidisciplinar y con un principio de independencia proporcional al impacto del cambio. El equipo técnico identifica riesgos y propone controles; QA revisa la consistencia metodológica, la suficiencia de la evidencia y la aceptabilidad frente a los criterios aprobados; RA revisa el impacto regulatorio cuando aplique; y el experto clínico o de dominio participa cuando la naturaleza del riesgo, la validación o el contexto de uso lo requieran.

La identificación y actualización de riesgos puede originarse en requisitos, arquitectura, diseño, verificación, mantenimiento, vulnerabilidades, cambios de terceros, incidencias o postmarket. La aprobación de decisiones de riesgo residual y de situaciones que afecten conformidad, uso previsto o justificación regulatoria no debe recaer únicamente en la persona que implementó el cambio. Cuando el cambio tenga impacto relevante en riesgo, ciberseguridad o release, deberán intervenir las funciones competentes definidas en FT - SW - 001 y FT - SW - 002.

Las aprobaciones del RMF y de sus actualizaciones deben quedar registradas bajo control documental, con referencia a la versión, baseline o release correspondiente, así como a los artefactos afectados por el cambio.

## Tabla de roles para el RMF

| Rol | Responsabilidad en riesgos | Puede revisar | Puede aprobar | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical Lead | Identifica riesgos técnicos, propone controles, evalúa impacto en arquitectura/diseño y valida viabilidad técnica de las medidas | Sí | Sí (técnico) | No sustituye aprobación QA/RA cuando aplique |
| QA | Revisa consistencia del RMF, suficiencia de evidencia, trazabilidad RISK - SRS - VER - Release y aceptabilidad frente a criterios | Sí | Sí | No debe aprobar cambios que haya implementado directamente |
| RA | Revisa impacto regulatorio, uso previsto, expediente técnico, etiquetado y decisiones que requieran justificación regulatoria | Sí | Sí | Especialmente relevante en cambios con impacto MDR o aceptación justificada |
| Product Owner | Aporta contexto funcional y priorización; participa en riesgos ligados a uso previsto, flujos y expectativas de usuario | Sí | No | Aporta criterio funcional, no sustituye evaluación QA/RA |
| Ingeniero/a de Verificación y Pruebas | Define o ejecuta verificaciones explícitas de controles y aporta evidencia objetiva de eficacia | Sí | No | La aceptación del riesgo residual corresponde a QA/RA según aplique |

# Metodología de evaluación

Epigram aplica una metodología homogénea de evaluación de riesgos para todo el software ADAS, dicha metodología está basada en escalas de severidad y probabilidad, así como en una matriz de aceptabilidad previamente definida. El objetivo es estimar de forma consistente el riesgo inicial, seleccionar controles proporcionales y reevaluar el riesgo residual antes de aprobar una release.

La evaluación se realiza por cada ítem RISK - xxx y se considera: el peligro o amenaza, la situación peligrosa, la causa o escenario contribuyente, la consecuencia esperada y las medidas de control disponibles. El nivel de riesgo se determina combinando severidad y probabilidad. Como criterio general se adopta una escala sencilla y auditable, aplicable tanto a riesgos funcionales como a riesgos de ciberseguridad.

La severidad y la probabilidad se estiman con la mejor información disponible en cada momento, incluyendo uso previsto, límites del software, arquitectura, experiencia del equipo, incidencias conocidas, dependencias externas, resultados de verificación, vulnerabilidades o señales postmarket. Cuando la naturaleza del riesgo lo requiera, la evaluación se revisa con participación de QA, RA y, si aplica, experto clínico o de dominio.

En ADAS, la evaluación de riesgos se realiza sobre el impacto que un fallo del software puede tener sobre el propio producto, sobre la disponibilidad y presentación de la información, sobre la trazabilidad operativa, sobre la integridad de datos y sobre la ciberseguridad, dentro de los límites de uso definidos. La metodología no parte de que ADAS sustituya sistemas primarios de monitorización, alarma o decisión clínica, por lo que la valoración del riesgo debe interpretarse siempre en coherencia con el uso previsto y con la independencia funcional de los sistemas fuente.

## Escala de severidad

| Nivel | Descripción | Guía de uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Sin impacto clínico ni operativo relevante; efecto cosmético o fácilmente recuperable |
| 2 | Menor | Impacto menor y reversible; no compromete el uso previsto ni la trazabilidad esencial |
| 3 | Moderado | Impacto relevante sobre la operación, la disponibilidad o la interpretación secundaria de la información dentro de ADAS. |
| 4 | Grave | Impacto importante sobre la continuidad operativa, la integridad de datos o la capacidad de uso del producto dentro del entorno previsto. |
| 5 | Crítico | Impacto muy severo sobre el funcionamiento esperado, la integridad, la disponibilidad o la conformidad del producto, que puede requerir retirada, corrección urgente o limitación de uso. |

## Escala de probabilidad

| Nivel | Descripción | Guía de uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improbable | No se espera en condiciones normales de uso y operación |
| 2 | Remota | Poco probable, aunque técnicamente plausible |
| 3 | Ocasional | Puede ocurrir en determinadas condiciones o combinaciones de fallo |
| 4 | Probable | Esperable si no se mantienen controles o si concurren escenarios conocidos |
| 5 | Frecuente | Se espera repetición o alta probabilidad de ocurrencia |

## Criterios de aceptabilidad

Epigram adopta como criterio general de aceptabilidad una matriz simple y proporcional al contexto de ADAS. Los riesgos con nivel 1 - 4 se consideran aceptables; los riesgos con nivel 5 - 9 requieren reducción razonable, justificación y verificación explícita antes de su aceptación; y los riesgos con nivel 10 - 25 se consideran no aceptables hasta que se definan e implementen controles adicionales o, cuando proceda, se documente y apruebe una justificación específica.

La aceptabilidad residual debe evaluarse tras la implementación y verificación de controles. Cuando un riesgo residual no resulte claramente aceptable, deberá reevaluarse el diseño, proponerse medidas adicionales o documentarse la justificación correspondiente con aprobación de los roles competentes. Para riesgos de ciberseguridad se aplica la misma lógica, teniendo en cuenta impacto técnico, operativo y clínico indirecto.

La aceptabilidad se determina respecto al uso previsto y a los límites del software definidos para ADAS. En consecuencia, la evaluación del riesgo no debe interpretarse como una evaluación de fallo de los sistemas clínicos fuente, sino de la degradación del propio producto ADAS y de su capacidad para integrar, organizar o presentar información dentro del contexto previsto.

## Criterios temporales de respuesta y seguimiento

Además de los criterios de aceptabilidad, Epigram establece criterios temporales internos de respuesta para asegurar que la reducción o el control del riesgo se gestione de forma proporcional a su nivel. Estos plazos no sustituyen la evaluación técnica del caso concreto, pero actúan como referencia mínima para planificar acciones, priorizar correcciones y justificar el seguimiento del riesgo dentro del ciclo de vida del software.

Como regla general, cuanto mayor sea el nivel del riesgo, menor debe ser el tiempo de respuesta y mayor la prioridad de tratamiento. Cuando un riesgo afecte a una versión ya desplegada o pueda comprometer la continuidad operativa, la ciberseguridad o la aceptabilidad residual, la organización podrá acortar estos plazos, escalar la decisión a QA/RA y activar comunicación de campo, CAPA o actualización correctiva cuando aplique.

| Nivel de riesgo | Tratamiento esperado | Tiempo objetivo | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 4 | Riesgo aceptable. Mantener los controles implantados y planificar la mejora o corrección dentro del ciclo ordinario de mantenimiento cuando resulte necesaria. | En la siguiente release planificada o en mantenimiento ordinario. | Revisión al menos semestral y siempre que exista cambio relevante, incidencia o nueva información. |
| 5 – 9 | Riesgo que requiere reducción razonable. Definir e implementar acción correctiva o mitigación verificable antes del cierre de la versión afectada o del cambio en curso. | Antes de la siguiente release aplicable y, como criterio interno, preferentemente en un plazo no superior a 90 días desde su evaluación. | Revisión al menos semestral y siempre que exista cambio relevante, incidencia o nueva información. |
| 10 – 25 | Revisión al menos semestral y siempre que exista cambio relevante, incidencia o nueva información. | Inicio inmediato de la contención; definición del plan de acción en un plazo objetivo máximo de 2 días laborables y cierre antes de liberar o mantener la versión sin justificación aprobada. | Seguimiento prioritario hasta que el riesgo residual resulte aceptable. Puede requerir hotfix, comunicación de campo, CAPA o reevaluación regulatoria. |

La revisión periódica del registro maestro de riesgos y de la tabla complementaria de acciones se realizará, como mínimo, cada seis meses y adicionalmente por release, por incidente relevante, por nueva vulnerabilidad, por cambio significativo o por cualquier información que pueda alterar la probabilidad, la severidad o la eficacia de la acción definida.

# Criterios de revisión y actualización

El RMF se revisa como mínimo antes de Gate 3 de cada release y siempre que exista nueva información que pueda afectar la evaluación de riesgos o la validez de los controles existentes. La revisión forma parte de la baseline documental de la versión y debe quedar referenciada en el paquete de auditoría correspondiente.

Además de la revisión periódica por release, Epigram actualiza el RMF cuando se introducen nuevas funcionalidades, cambios arquitectónicos, cambios de terceros o SOUP, vulnerabilidades relevantes, desviaciones de verificación, hallazgos de validación, incidencias de mantenimiento, CAPA, cambios de uso previsto o nueva información postmarket. La actualización debe propagarse, cuando corresponda, a requisitos, pruebas, release notes, SBOM, vulnerability log y resto de artefactos afectados.

Toda modificación del RMF debe conservar la trazabilidad con la versión anterior, indicando el motivo del cambio, los riesgos afectados, las medidas adoptadas y la release o baseline en la que la actualización entra en vigor.

# Registro maestro de riesgos

Qué es. Es la parte central del RMF. Aquí se registra cada riesgo con su identificación, evaluación inicial, controles, verificación y estado residual.

Cómo se rellena. Completar una fila por cada RISK - xxx. La fila debe poder leerse de forma autónoma: qué peligro existe, cuál es la situación peligrosa, qué causa la activa, qué consecuencia puede tener, qué control se aplica, dónde se implementa y cómo se verifica. Cuando un riesgo se controle por un medio no software, debe indicarse expresamente.

## Tabla maestra de riesgos

| RISK - ID | Peligro / amenaza | Situación peligrosa | Causa / escenario | Consecuencia | S inicial | P inicial | Nivel inicial | Control(es) | Tipo de control | Artefacto de implementación | VER / evidencia | S residual | P residual | Aceptabilidad residual | Release / estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK - AH - 001 | Visualización incorrecta de información clínica o asistencial | El usuario visualiza parámetros, iconos, estados, tendencias, gráficos o datos del paciente incorrectos en home/detalle | Configuración errónea, mapeo incorrecto de observaciones, fallo de refresco, error de componente visual o datos desactualizados | Interpretación incorrecta de la información secundaria presentada por ADAS | 3 | 2 | 6 | Validación de configuración de celdas, componentes visuales, reglas de color/iconografía, refresco de datos y pruebas funcionales de visualización | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-004; SRS-AD-006; SRS-AD-008; SRS-AD-009; SRS-AD-010; SRS-AD-011; SRS-AD-016; SRS-AD-018; SRS-AD-020; SRS-AD-032; SRS-AD-038 | VER-ADAS-009 a VER-ADAS-017; VER-ADAS-020; VER-ADAS-037 a VER-ADAS-060; VER-ADAS-062; VER-ADAS-070; VER-ADAS-079 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 002 | Acceso no autorizado a datos o funciones restringidas | Usuario sin permisos accede a pantallas, displays, datos de paciente o acciones no permitidas | Fallo de autenticación, autorización, control de rutas, RBAC o segregación por display | Exposición o modificación no autorizada de información | 4 | 3 | 12 | Autenticación, control de sesión, protección de rutas, selector de displays según permisos y logging de seguridad | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-002; SRS-AD-004; SRS-AD-011; SRS-AD-037 | VER-ADAS-001 a VER-ADAS-008; VER-ADAS-011; VER-ADAS-012; VER-ADAS-021 | 2 | 2 | ALARP / aceptable con control | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 003 | Gestión incorrecta de sesión | La sesión no se cierra, no caduca o permite navegación protegida sin login | Timeout mal configurado, token no invalidado, logout incompleto o rutas frontend/backend sin protección coherente | Acceso persistente no autorizado o pérdida de trazabilidad de usuario | 4 | 2 | 8 | Pruebas de login/logout, expiración de sesión, navegación sin autenticación y revisión de configuración de seguridad | Software | SRS-AD-002 | VER-ADAS-001 a VER-ADAS-005 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 004 | Selección o cambio de display incorrecto | El usuario visualiza un display no previsto o no se aplica la distribución/configuración correcta | Error en selector, permisos, redirección automática, rotativos o cambio de layout | Presentación de información de otra unidad/display o pérdida de contexto operativo | 3 | 2 | 6 | Validación de selector por número de displays, cambio entre displays, rotativos y distribución de cards | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-002; SRS-AD-004; SRS-AD-011; SRS-AD-037 | VER-ADAS-006 a VER-ADAS-008; VER-ADAS-011; VER-ADAS-014 a VER-ADAS-017 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 005 | Pérdida de conectividad no detectada o no comunicada | Se pierde la conexión con socket/API y el usuario no recibe aviso visible | Fallo en manejo de desconexión, reconexión o estado de conexión | El usuario podría interpretar datos desactualizados como actuales | 3 | 3 | 9 | Notificación visible de desconexión, gestión de estado de socket y verificación de comportamiento ante caída | Software | SRS-AD-043 | VER-ADAS-018 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 006 | Control incorrecto de audio, cámara o alarmas visuales | El usuario no puede ocultar/mostrar cámara, activar/desactivar sonido o visualizar alarmas/cámara correctamente | Fallo de componente UI, permisos de navegador, stream no disponible o configuración de alarma incorrecta | Pérdida de información audiovisual secundaria o señalización incorrecta dentro de ADAS | 3 | 2 | 6 | Pruebas de botones de cámara/sonido, AlarmCell, estado de cámara y comportamiento cuando está deshabilitada | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-009 | VER-ADAS-010; VER-ADAS-058; VER-ADAS-081 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 007 | Información de banner, ocupación, entradas o salidas incorrecta | El banner muestra admisiones, salidas, ocupación, estado o avisos incorrectos o incompletos | Configuración incompleta, fallback de unidad/display incorrecto, error de cálculo o fallo de actualización | Planificación operativa incorrecta o pérdida de visibilidad de estado de unidad | 3 | 2 | 6 | Validación de componentes de banner, fallback de configuración, tablas/listados, diálogos extendidos, ocupación, estado y avisos | Software | SRS-AD-001 | VER-ADAS-022 a VER-ADAS-036 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 008 | Edición incorrecta de admisiones, salidas o datos administrativos | El usuario edita o borra información de admisión/salida y el sistema no refleja el cambio correctamente | Fallo de CRUD, validación insuficiente, actualización parcial o error de persistencia | Información administrativa inconsistente o no trazable | 3 | 3 | 9 | Pruebas de edición/borrado en diálogos y componentes de entrada/salida, revisión de persistencia y validación de datos | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-012 | VER-ADAS-027; VER-ADAS-028; VER-ADAS-032; VER-ADAS-033; VER-ADAS-068; VER-ADAS-069; VER-ADAS-072; VER-ADAS-073 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 009 | Estado del paciente o cama incorrecto | El estado del paciente, box, cama reservada/disponible o movimiento de paciente no queda correctamente representado | Fallo en cambio de estado, movimiento entre boxes/displays, vaciado de cama o redirección tras movimiento | Asignación incorrecta de cama/display o pérdida de coherencia operativa | 4 | 2 | 8 | Validación de estado de paciente, cambio de box, mover paciente, vaciar cama, colores de box y redirecciones | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-002; SRS-AD-010; SRS-AD-015; SRS-AD-038 | VER-ADAS-037; VER-ADAS-041; VER-ADAS-062 a VER-ADAS-067; VER-ADAS-080 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 010 | Datos demográficos o identificativos incorrectos | El sistema muestra o permite editar datos demográficos/identificativos erróneos del paciente | Mapeo incorrecto de paciente, error de edición o fallo de actualización de sección demográfica | Identificación incorrecta o información secundaria del paciente no fiable | 4 | 2 | 8 | Validación de PatientInfo, DemographicCell, DemographicSection y edición controlada de datos demográficos | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-016 | VER-ADAS-038; VER-ADAS-057; VER-ADAS-070; VER-ADAS-071 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 011 | Observaciones, valores manuales, tendencias o umbrales incorrectos | El sistema muestra valores, tendencias, colores o entradas manuales de observaciones de forma incorrecta | Error en cálculo de tendencia, umbrales máximos/mínimo, iconografía, entrada manual o persistencia | Interpretación secundaria incorrecta de evolución o estado mostrado | 3 | 3 | 9 | Validación de ObsCell, ObsCellIcon, DynamicText, GraphTitle, valores manuales, umbrales, colores y tendencias | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-008; SRS-AD-038 | VER-ADAS-042 a VER-ADAS-046; VER-ADAS-055; VER-ADAS-056 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 012 | Edición incorrecta de listas clínicas/operativas del paciente | Pruebas, intervenciones, terapias, listas, doctores o elementos configurables no se crean/editan/borran correctamente | Fallo de CRUD, masterlist, contador temporal, estado, color o filtrado por tipo | Información de seguimiento operativo incompleta o inconsistente | 3 | 3 | 9 | Validación de CellList, DropDown, TestsSection, InterventionSection, TherapiesSection, PhysiciansSection y masterlists | Software | SRS-AD-001; SRS-AD-020; SRS-AD-038 | VER-ADAS-049 a VER-ADAS-054; VER-ADAS-061; VER-ADAS-075 a VER-ADAS-078 | 2 | 2 | ALARP / aceptable tras corrección y verificación | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 013 | Representación incorrecta de restricciones o condiciones relevantes del paciente | Alergias, barrera idiomática, techo terapéutico, aislamiento, movilidad u otros iconos/listas no se muestran o editan correctamente | Configuración incorrecta de listas/iconos, fallo de permisos o edición parcial | Pérdida de información contextual relevante dentro de ADAS | 3 | 2 | 6 | Validación de AllergiesCell, LanguageBarrier, TherapeuticCell, FullIconCell y permisos de edición | Software | SRS-AD-018; SRS-AD-020; SRS-AD-038 | VER-ADAS-039; VER-ADAS-040; VER-ADAS-047; VER-ADAS-048 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK - AH - 014 | Configuración de modo demo/quiosco/pantalla completa o publicidad incorrecta | ADAS se presenta en un modo no previsto o con elementos de UI no adecuados para el contexto de uso | Activación incorrecta de modo demo, quiosco, pantalla completa, publicidad o navegación restringida | Confusión de usuario, visualización no prevista o degradación operativa de la interfaz | 2 | 2 | 4 | Validación de modo demo, modo quiosco, pantalla completa, publicidad y comportamiento de cabecera/navegación | Software | SRS-AD-004; SRS-AD-006; SRS-AD-011 | VER-ADAS-013; VER-ADAS-019; VER-ADAS-021; VER-ADAS-083 | 1 | 1 | Aceptable | Release 1.0.0 / Aprobado |
| RISK -AH -015 | Acceso no autorizado a la API mediante abuso de configuración CORS | Un usuario accede a la aplicación desde un navegador autenticado y un sitio web externo malicioso realiza peticiones cross-origin aprovechando el envío automático de credenciales (cookies o sesión), permitiendo ejecutar acciones o acceder a información sin consentimiento explícito del usuario. | Configuración incorrecta de CORS que permite cualquier origen (SetIsOriginAllowed(_ => true)) junto con AllowCredentials(), habilitando el envío automático de credenciales en peticiones cross-origin. | Acceso no autorizado a datos o funcionalidades del sistema, posible exposición de información clínica o ejecución de acciones en nombre del usuario autenticado. | 3 | 4 | 12 | Configuración segura de CORS eliminando AllowCredentials() y evitando el uso simultáneo de credenciales con orígenes no restringidos. Adopción de autenticación basada en tokens en cabecera Authorization, evitando el envío automático de credenciales por el navegador. Validación de peticiones autenticadas y pruebas de seguridad de acceso cross-origin. | Software | SRS-AD-037; SRS-AD-041; SRS-AD-042 SEC-AD-014 | N/A | 1 | 1 | Aceptable | Release 1.0.1/ Aprobado |
| RISK -AH -016 | Acceso no autorizado a endpoints de la API y servicios backend | Un usuario no autenticado accede a endpoints expuestos REST que no tienen protección explícita mediante [Authorize], pudiendo consultar datos clínicos o ejecutar acciones operativas sin autenticación. | Ausencia de política global de autenticación que obligue a todos los endpoints a requerir usuario autenticado. Falta de uso consistente de atributos [Authorize] en controladores (por ejemplo ProxyDeviceController, AlarmController, RabbitController, RecordingController, SendAlertController). | Exposición no autorizada de datos clínicos, ejecución de acciones operativas sin control , comprometiendo la confidencialidad e integridad del sistema. | 4 | 4 | 16 | Aplicación de una política global de autenticación mediante FallbackPolicy que obliga a que todos los endpoints requieran usuario autenticado por defecto. Implementación de filtro global AuthorizeFilter en la configuración de controllers. Recomendación de uso explícito de atributo [Authorize] a nivel de controlador para evitar exposiciones accidentales. Uso de [AllowAnonymous] únicamente en endpoints específicamente definidos (login, healthcheck). Refuerzo de control de acceso basado en roles y permisos existente. | Software | SRS-AD-002 (gestión de sesión) SRS-AD-037 (RBAC) SRS-AD-042 (autenticación) | VER-ADAS-084 (suite automatizada) | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.1/ Aprobado |
| RISK – AH – 017 | Denegación de servicio y degradación del sistema por uso de expresiones regex maliciosas | Un usuario introduce input malicioso en campos de búsqueda que se utiliza directamente para construir expresiones regulares en consultas MongoDB, provocando la ejecución de patrones complejos o costosos. | Uso de expresiones regex construidas a partir de input de usuario sin sanitización (Regex.Escape), sin limitación de longitud ni validación, en repositorios como UserRepository, PatientRepository y ConfigObservationRepository | Consumo excesivo de recursos (CPU/memoria), degradación del rendimiento del sistema o denegación de servicio (ReDoS), afectando a la disponibilidad del sistema y al acceso a datos clínicos. | 3 | 3 | 9 | Sanitización de inputs mediante uso de Regex.Escape para evitar la inyección de patrones regex maliciosos. Validación y limitación de la longitud de los inputs utilizados en búsquedas. Revisión de queries para eliminar el uso innecesario de expresiones regex en favor de mecanismos más eficientes (índices, búsquedas optimizadas). Pruebas de rendimiento y validación frente a inputs maliciosos. | Software | SEC-AD-016 SRS-AD-037; SRS-AD-041 (impacto indirecto en seguridad y disponibilidad) | VER-ADAS-084 (suite automatizada) | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.1/ Aprobado |
| RISK-AH-018 | Explotación de vulnerabilidades conocidas en dependencias de terceros (librerías NuGet) | El sistema utiliza dependencias externas (directas o transitivas) con vulnerabilidades conocidas que pueden ser explotadas por un atacante para comprometer la seguridad del sistema. | Uso de paquetes NuGet vulnerables (por ejemplo System.Text.Json, System.Net.Http, System.Text.RegularExpressions, SharpCompress, Snappier) introducidos de forma transitiva o directa, sin control de versiones o actualización. Falta de revisión periódica de vulnerabilidades en dependencias (dotnet list package --vulnerable). | Compromiso de la confidencialidad, integridad o disponibilidad del sistema mediante explotación de vulnerabilidades conocidas en librerías externas. Ejecución de código no autorizado, fuga de información o denegación de servicio. | 4 | 3 | 12 | Actualización de dependencias vulnerables a versiones parcheadas. Eliminación de librerías obsoletas o con vulnerabilidades (Sentry, OpenTelemetry). Fijación explícita de versiones seguras en dependencias directas para controlar dependencias transitivas. Revisión periódica de vulnerabilidades mediante herramientas (dotnet list package --vulnerable). Adaptación del código a cambios en APIs derivadas de actualizaciones (breaking changes) para garantizar compatibilidad y seguridad. Mantenimiento de SBOM y control de dependencias de terceros. | Software | SEC-AD-017 | VER-ADAS-084 (suite automatizada) + Evidencia adicional: - Salida de comando: dotnet list package --vulnerable (sin vulnerabilidades críticas) - Logs de build / restauración de paquetes | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.1 / Aprobado |
| RISK-AH-019 | Acceso no autorizado o uso indebido de servicios externos y recursos de red | Un usuario o sistema accede a dispositivos o servicios externos sin control de autorización adecuado, o el sistema realiza llamadas a endpoints externos sin restricciones, pudiendo exponer datos o saturar recursos. | - Endpoints sin protección de autorización - Creación de instancias HttpClient por request (riesgo de agotamiento de sockets) - Falta de allowAnonymous para endpoints externos permitidos | Acceso indebido a dispositivos, fuga de información, consumo excesivo de recursos o denegación de servicio (resource exhaustion), comprometiendo la disponibilidad y seguridad del sistema. | 4 | 3 | 12 | Aplicación de controles de autorización en endpoints. Uso de HttpClient gestionado (HttpClientFactory) evitando instanciación por request.. AllowAnonymous añadido a endpoints externos permitidos. Mejora de gestión de conexiones y consumo de recursos. | Software | SEC-AD-018 | VER-ADAS-084 | 2 | 1 | Aceptable | Release 1.0.1 / Aprobado |

## Tabla de acciones sobre riesgos

La tabla maestra anterior recoge la identificación y evaluación del riesgo, así como la acción o control general previsto. La presente tabla complementaria detalla, para cada RISK - xxx, la acción principal a ejecutar o mantener, su objetivo y el criterio temporal de tratamiento y seguimiento, con el fin de reforzar la auditabilidad del RMF y facilitar la integración con mantenimiento, CAPA y revisiones periódicas.

| RISK - ID | Acción principal | Tiempo de mitigación | Objetivo | Plazo / seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK - AH - 001 | Revisar y corregir configuración de displays, mapeos, componentes visuales y reglas de refresco; repetir verificación funcional antes de liberar cambios afectados. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir la probabilidad de visualización incorrecta dentro de ADAS. | Aplicar en cada cambio de layout, observaciones o componentes visuales; revisión al menos semestral. |
| RISK - AH - 002 | Mantener autenticación, RBAC, protección de rutas y logging de seguridad; revisar permisos cuando cambien roles, perfiles o flujos de acceso. | Plan de acción ≤ 2 días laborables; implantación prioritaria antes de liberar | Reducir el acceso no autorizado a datos o funciones restringidas. | Aplicar antes de cada release con cambios en acceso o permisos; revisión semestral y ante incidentes de seguridad. |
| RISK - AH - 003 | Verificar expiración de sesión, logout, invalidez de token y navegación protegida; corregir cualquier desviación antes de liberar. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir sesiones persistentes no autorizadas o pérdida de trazabilidad de usuario. | Aplicar en cambios de autenticación o sesión; seguimiento semestral y en cada cambio relacionado. |
| RISK - AH - 004 | Revalidar selector de displays, rotativos, redirecciones y distribución configurada antes de liberar cambios funcionales relacionados. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir errores de presentación por display o contexto operativo incorrecto. | Aplicar en cada cambio de selector, permisos o layouts; revisión semestral. |
| RISK - AH - 005 | Mantener aviso visible de desconexión, gestión de reconexión y verificación ante caída de socket/API; tratar incidentes con prioridad. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir el uso de información desactualizada como si fuese actual. | Acción priorizada en cambios de conectividad y ante incidencias; revisión semestral. |
| RISK - AH - 006 | Verificar botones y estados de cámara, sonido y alarmas visuales; corregir comportamiento anómalo antes de liberar. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir señalización audiovisual secundaria incorrecta dentro de ADAS. | Aplicar en cambios multimedia o de configuración relacionada; revisión semestral. |
| RISK - AH - 007 | Revalidar banner, ocupación, entradas, salidas y avisos cuando cambien reglas de cálculo, configuración o fuentes de datos. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir información operativa incorrecta o incompleta en unidad/display. | Aplicar en cambios funcionales o de configuración de banner; revisión semestral. |
| RISK - AH - 008 | Revisar CRUD, validaciones y persistencia de admisiones, salidas y datos administrativos; repetir pruebas tras corrección. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir inconsistencias administrativas o pérdida de trazabilidad. | Aplicar en cada cambio de formularios, diálogos o persistencia; revisión semestral. |
| RISK - AH - 009 | Revalidar lógica de estado del paciente, box, cama y movimientos antes de liberar cambios asociados. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir incoherencias operativas en estados, asignaciones o movimientos. | Aplicar en cambios de estado/movimiento; revisión semestral. |
| RISK - AH - 010 | Verificar mapeo, edición y actualización de datos demográficos e identificativos del paciente. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir identificación incorrecta o información secundaria no fiable. | Aplicar en cambios del modelo de paciente o edición demográfica; revisión semestral. |
| RISK - AH - 011 | Revisar umbrales, tendencias, iconografía y entrada manual de observaciones; ejecutar pruebas específicas antes de liberar. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir interpretación secundaria incorrecta de valores, colores o tendencias. | Aplicar en cambios de reglas de observación o configuración clínica; revisión semestral. |
| RISK - AH - 012 | Verificar altas, bajas y cambios en listas clínicas u operativas, masterlists y componentes relacionados. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir información de seguimiento incompleta o inconsistente. | Aplicar en cambios de catálogos, listas o CRUD relacionados; revisión semestral. |
| RISK - AH - 013 | Revalidar listas e iconografía de restricciones, alergias, barrera idiomática, techo terapéutico y condiciones asociadas. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir pérdida de información contextual relevante dentro de ADAS. | Aplicar en cambios de listas, iconos o permisos de edición; revisión semestral. |
| RISK - AH - 014 | Comprobar configuración y comportamiento de modo demo, quiosco, pantalla completa, publicidad y navegación restringida. | ≤ 90 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir configuraciones de interfaz no previstas para el contexto de uso. | Aplicar en cambios de modo operativo o presentación; revisión semestral. |
| RISK - AH – 015 | Mantener configuración segura de CORS, evitando el uso de AllowCredentials con orígenes no restringidos; revisar la política de orígenes permitidos y validar accesos cross-origin en cada cambio relacionado con autenticación o transporte. | ≤ 30 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir el acceso no autorizado mediante peticiones cross-origin y prevenir el uso indebido de credenciales en navegador | Aplicar en cada cambio de autenticación o configuración de API; revisión al menos anual y ante cambios en políticas de seguridad web. |
| RISK – AH- 016 | Mantener política global de autenticación activa (FallbackPolicy), verificar que todos los endpoints requieren autenticación y revisar uso de [AllowAnonymous] únicamente en endpoints autorizados. | Plan de acción ≤ 2 días laborables; implantación prioritaria antes de liberar | Reducir el acceso no autorizado a endpoints backend y servicios del sistema. | Aplicar antes de cada release con cambios en endpoints; revisión semestral y tras cambios de arquitectura o seguridad. |
| RISK - AH - 017 | Validar y sanitizar inputs utilizados en consultas regex mediante Regex.Escape, limitar longitud de inputs y evitar el uso innecesario de expresiones regulares en queries. | ≤ 30 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir el riesgo de denegación de servicio (ReDoS) y mejorar el rendimiento de consultas. | Aplicar en cada cambio relacionado con búsquedas o queries; revisión periódica anual y ante auditorías de seguridad. |
| RISK - AH - 018 | Mantener actualizadas las dependencias del sistema, revisar vulnerabilidades mediante herramientas automáticas y eliminar o sustituir librerías obsoletas o vulnerables; | ≤ 90 días o según criticidad de la vulnerabilidad; priorización inmediata en vulnerabilidades críticas | Reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas en componentes de terceros. | Revisión en cada release; monitorización continua de vulnerabilidades; revisión al menos trimestral. |
| RISK - AH – 019 | Aplicar hardening en servicios backend asegurando control de acceso a endpoints, uso de HttpClientFactory para gestión de conexiones y restricción de comunicaciones externas | ≤ 30 días y en todo caso antes de la siguiente release aplicable | Reducir el riesgo de acceso no autorizado, fuga de información y agotamiento de recursos de red. | Aplicar en cambios de comunicaciones o servicios externos; revisión semestral y ante incidentes de red o rendimiento. |

# Riesgo residual y beneficio - riesgo

Qué es. Recoge la reevaluación del riesgo tras aplicar controles y, cuando corresponda, la justificación de aceptabilidad o la evaluación beneficio - riesgo.

Cómo se rellena. Para cada riesgo, registrar la severidad y probabilidad residual y compararlas con los criterios de aceptabilidad. Si un riesgo residual no es claramente aceptable, documentar la decisión: control adicional, restricción, aceptación justificada o evaluación beneficio - riesgo con aprobación de QA/RA y soporte clínico cuando aplique.

Ejemplo. RISK - AH - 002: riesgo residual 4 (2x2), aceptable bajo controles de autenticación, RBAC y revisión periódica de logs. Si el riesgo residual siguiera siendo 10, la versión no debería liberarse sin medidas adicionales o sin justificación formal.

## Tabla de decisiones sobre riesgo residual

| RISK - ID | Nivel residual | Decisión | Justificación | Aprobado por | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK - AH - 001 | 2 | Aceptable | El control implementado y la verificación asociada reducen el riesgo a nivel aceptable | QA / TL | 30/03/2026 | — |

# Relación con CAPA, mantenimiento y postmarket

La información procedente de CAPA (Corrective and Preventive Actions), mantenimiento y postmarket se integra en el RMF como parte del bucle de retroalimentación del producto. Epigram analiza de manera sistemática incidencias, anomalías, desviaciones de verificación, quejas, señales de vigilancia, hallazgos de auditoría, vulnerabilidades y cambios de terceros que puedan revelar nuevos peligros, modificar la probabilidad estimada o evidenciar controles insuficientes.

Cuando la información de mantenimiento, CAPA o postmarket sugiera que un fallo de ADAS podría exceder los límites de uso declarados o cuestionar la premisa de que el software no contribuye a una situación peligrosa, deberá revisarse no solo el riesgo afectado sino también la validez de la justificación de clasificación del software.

Cuando una incidencia o hallazgo tenga relevancia para riesgo, la organización registra el evento en el proceso de resolución de problemas y cuando corresponda, lo escala a no conformidad o CAPA conforme al SGC. A partir de esta evaluación se determina si debe abrirse o actualizarse un RISK - xxx, si es necesario modificar requisitos, controles, pruebas o documentación de release, y si procede una actualización correctiva, un parche de seguridad, una reevaluación de aceptabilidad o una comunicación de campo.

La información postmarket y de operación continua se utiliza, por tanto, no solo para resolver problemas concretos, sino también para revisar la validez de los controles y del riesgo residual aceptado. Este proceso se coordina con mantenimiento, ciberseguridad, gestión de proveedores y CAPA, de modo que cualquier cambio relevante quede incorporado al RMF, a la trazabilidad y a la baseline documental aplicable.

# Aprobaciones y baseline vigente

Qué es. Formaliza la versión aprobada del RMF y su relación con una baseline o release concreta.

Cómo se rellena. Indicar versión del RMF, baseline o release a la que aplica, revisores, aprobadores, fecha y observaciones. Si el archivo queda parcialmente aprobado, debe indicarse con claridad el alcance de la aprobación y los puntos pendientes.

Ejemplo. RMF - SW - ADAS v1.0 — Baseline - 01 — revisado por QA y TL, aprobado con referencia a Release 1.0.

## Bloque de aprobación

| Versión RMF | 0.2 | Baseline / Release | Baseline / Release a completar por el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por | QA | Fecha | 30/03/2026 |
| Aprobado por | QA / RA | Fecha | 30/03/2026 |
| Estado | Aprobado | Ámbito | Parcial |
| Observaciones | La aprobación del RMF incluye la confirmación de que la evaluación de riesgos es coherente con el uso previsto, los límites de uso y la justificación de clasificación Clase A del software. |  |  |

# Vinculación mínima esperada con otros artefactos

Antes de cerrar una release, este RMF debería poder referenciar, como mínimo:

La SRS o requisitos que implementan cada control software.

La matriz de trazabilidad Anexo A con relación RISK   -   SRS   -   VER   -   Release.

El registro de requisitos de ciberseguridad para controles de autenticación, cifrado, logging, sesiones y secretos.

El registro de requisitos no funcionales cuando el riesgo dependa de rendimiento, disponibilidad, logs o integridad de datos.

La matriz de proveedores/SOUP y el vulnerability log cuando el riesgo derive de terceros o vulnerabilidades.

El plan/resumen de verificación y el paquete de auditoría por release.

La sección 4 del SDP y los apartados 1.3, 3.1 y 3.3, en cuanto a uso previsto, límites del software, descripción del producto y separación entre software y entorno.

Nota. Esta plantilla está pensada para convivir con los anexos ya definidos en ADAS. No sustituye la matriz de trazabilidad ni los registros específicos de requisitos; actúa como archivo maestro donde se consolida la lógica de riesgo, control, verificación y aceptabilidad por release.