# Plantilla · Registro de requisitos de usuario / producto (UR/PRD)

| Código | FT_SW_UR_PRD | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.0 | Estado | Aprobado |
| Fecha | 30/09/2025 |  |  |

Uso: capturar necesidades del usuario, del producto o del contexto operativo antes de derivarlas a SRS.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-001 |
| Título / nombre corto | Visualización configurable por celdas en display web. |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita disponer, en cada punto de cuidado, de una pantalla web cuyo contenido pueda configurarse para mostrar la información clínica más relevante del paciente según el contexto asistencial. La configuración debe permitir adaptar la visualización a distintas unidades, perfiles clínicos o situaciones de uso sin depender de cambios técnicos o de intervención del fabricante. |
| Origen / fuente | Necesidad de usuario clínico. Recogida mediante entrevistas y revisión funcional del flujo de trabajo clínico. |
| Justificación | La información clínica relevante varía según el tipo de unidad, el estado del paciente y las prioridades asistenciales. Una visualización rígida incrementa la carga cognitiva y dificulta la interpretación rápida del estado del paciente. La posibilidad de configurar la visualización permite mejorar la eficiencia operativa y la adecuación del sistema a diferentes contextos de uso sin alterar las fuentes originales de datos ni sustituir alarmas clínicas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico (enfermería y facultativos). |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El usuario puede disponer de pantallas adaptadas a su contexto de uso. - La visualización muestra únicamente información disponible en los sistemas fuente. - La configuración no modifica los datos clínicos ni sustituye sistemas de alarma o decisión clínica. - El sistema permite usar configuraciones distintas en diferentes puntos de cuidado o unidades. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario con red interna controlada. - Uso mediante navegador web compatible. - Dependencia de la disponibilidad y calidad de los datos procedentes de sistemas externos. - El software actúa únicamente como sistema de integración y visualización, sin funciones de diagnóstico ni control terapéutico. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional inicial de visualización configurable. |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-002 |
| Título / nombre corto | Múltiples vistas clínicas por rol (Smart, Enfermería) |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita disponer de distintas vistas predefinidas de la información del paciente, adaptadas a su rol y a su contexto asistencial, de forma que pueda acceder rápidamente a la información más relevante para sus tareas sin sobrecarga informativa. |
| Origen / fuente | Personal clínico (enfermería y facultativos). Recogido mediante entrevistas y análisis de flujos de trabajo en unidades de críticos. |
| Justificación | Diferentes perfiles clínicos requieren distintos conjuntos de información para realizar su trabajo de forma eficiente y segura. Mostrar una única vista genérica incrementa la carga cognitiva y dificulta la interpretación rápida del estado del paciente. El uso de vistas diferenciadas mejora la usabilidad y la adecuación del sistema al entorno clínico sin sustituir alarmas ni decisiones clínicas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Enfermería, personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema ofrece vistas diferenciadas adaptadas al rol o contexto. - Cada vista presenta únicamente información relevante para dicho perfil. - El uso de vistas no altera los datos clínicos ni introduce interpretación clínica automática. - El usuario puede acceder a la vista adecuada según su rol o punto de cuidado. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de datos procedentes de sistemas externos. - Sistema orientado exclusivamente a visualización e integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional inicial con soporte de vistas clínicas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-003 |
| Título / nombre corto | Configuración independiente de cada celda del display |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita poder adaptar de forma precisa la visualización de la información clínica en pantalla, configurando individualmente cada celda del display según el tipo de dato mostrado, su representación visual (por ejemplo colores) y parámetros de referencia, para facilitar la lectura rápida y la adecuación al contexto asistencial. |
| Origen / fuente | Personal clínico (enfermería y facultativos). Detectado mediante entrevistas y observación del uso de pantallas en entornos de críticos. |
| Justificación | La representación visual de la información influye directamente en la rapidez de interpretación por parte del usuario. Permitir configurar cada celda de forma independiente mejora la usabilidad y la adaptación a distintos criterios clínicos o de unidad, sin modificar los datos clínicos subyacentes ni sustituir sistemas de alarma u decisión clínica. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Enfermería y personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - Cada celda puede configurarse de manera independiente. - La configuración permite adaptar la representación visual a las necesidades del usuario. - La configuración no modifica ni interpreta los datos clínicos de origen. - El uso de la configuración es consistente en distintos puntos de cuidado. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de datos provenientes de sistemas externos. - Función exclusivamente informativa y de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional inicial con configuración avanzada de visualización |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-004 |
| Título / nombre corto | Secciones rotativas con contenido configurable |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita poder visualizar, dentro de una misma pantalla, distintos conjuntos de información clínica alternándose de forma ordenada, de manera que se maximice el uso del espacio disponible sin perder accesibilidad a la información relevante. |
| Origen / fuente | Personal clínico. Identificado durante entrevistas y revisión del uso de pantallas en entornos asistenciales donde el espacio visual es limitado. |
| Justificación | En determinados entornos, la cantidad de información relevante supera el espacio visible disponible. Las secciones rotativas permiten presentar información complementaria sin saturar la pantalla ni obligar al usuario a realizar acciones constantes, mejorando la usabilidad y eficiencia sin modificar ni interpretar los datos clínicos. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite mostrar distintos contenidos de forma rotativa en una misma sección del display. - El contenido mostrado sigue siendo información clínica disponible en sistemas fuente. - La rotación no sustituye sistemas de alarma ni de decisión clínica. - La visualización es comprensible y usable en entorno clínico. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de sistemas externos para la disponibilidad de datos. - Sistema orientado a visualización e integración de información. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de secciones rotativas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-005 |
| Título / nombre corto | Soporte multi-idioma con configuración por display |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita que la información mostrada en los displays web pueda presentarse en distintos idiomas, de forma que cada display o punto de cuidado utilice el idioma más adecuado a su contexto operativo y a los usuarios que lo consultan. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y de usuario clínico. Identificada en entornos hospitalarios con personal multilingüe y centros con distintos idiomas de trabajo. |
| Justificación | En entornos clínicos internacionales o con equipos diversos, el uso de un único idioma puede dificultar la comprensión rápida de la información. Permitir la visualización en distintos idiomas mejora la usabilidad y reduce errores de interpretación derivados del idioma, sin alterar el contenido clínico ni introducir decisiones automáticas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico y responsables de configuración de sistemas |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite mostrar la información en distintos idiomas. - El idioma puede configurarse por display o punto de cuidado. - El cambio de idioma no altera el significado ni el origen de los datos clínicos. - La funcionalidad es transparente para el uso clínico habitual. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de catálogos de traducción definidos por el sistema. - El sistema actúa exclusivamente como herramienta de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte multi-idioma |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-006 |
| Título / nombre corto | Modo demo con datos simulados claramente diferenciado |
| Descripción de la necesidad | Los usuarios necesitan disponer de un modo de demostración y formación que permita visualizar el funcionamiento del sistema utilizando datos simulados, claramente diferenciados del entorno de producción, evitando cualquier riesgo de confusión con información clínica real. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto, formación y soporte. Identificada a partir de la necesidad de realizar demostraciones, validaciones funcionales y formación sin acceso a datos clínicos reales. |
| Justificación | El uso de datos reales en entornos de prueba, demostración o formación no es aceptable desde el punto de vista de seguridad y protección de datos. Un modo demo con datos simulados permite mostrar el comportamiento del sistema, formar a usuarios y validar configuraciones, garantizando una separación clara respecto al entorno de producción y evitando errores operacionales. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal de formación, soporte, administradores del sistema y usuarios clínicos en fase de aprendizaje |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema dispone de un modo específico de demostración. - El modo demo utiliza exclusivamente datos simulados. - El modo demo está claramente identificado y diferenciado del entorno de producción. - El uso del modo demo no permite acceso ni visualización de datos clínicos reales. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario y de formación. - Acceso mediante navegador web. - Cumplimiento de normativas de protección de datos. - Separación clara entre entornos funcionales del sistema. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de modo demo |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-007 |
| Título / nombre corto | Identificación permanente del punto de cuidado |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita que el identificador del punto de cuidado al que corresponde el display sea visible en todo momento, para asegurar que la información visualizada se asocia claramente al contexto clínico correcto y evitar confusiones durante el uso del sistema. |
| Origen / fuente | Personal clínico asistencial. Detectado durante revisión de flujos de trabajo y análisis de riesgos de identificación en entornos con múltiples displays. |
| Justificación | En entornos clínicos con varios pacientes y puntos de cuidado próximos, la falta de una identificación clara y permanente del punto de cuidado puede generar confusión sobre a qué paciente o contexto corresponde la información mostrada. Mostrar de forma constante dicha identificación reduce el riesgo de uso incorrecto de la información y mejora la seguridad operacional. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial (enfermería y facultativos) |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El punto de cuidado está claramente identificado en el display. - La identificación es visible de forma permanente durante el uso. - La información mostrada se asocia inequívocamente al contexto correcto. - La identificación no interfiere con la visualización clínica principal. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Displays web utilizados en áreas con múltiples puntos de cuidado. - Sistema usado exclusivamente como herramienta de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional inicial con identificación visible del punto de cuidado |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-008 |
| Título / nombre corto | Visualización gráfica de tendencia temporal por celda |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita poder visualizar, dentro de una celda del display, la evolución temporal de determinados parámetros clínicos mediante representaciones gráficas simples, acompañadas de una leyenda clara, para facilitar la comprensión rápida de cambios recientes sin sustituir la interpretación clínica detallada. |
| Origen / fuente | Personal clínico asistencial. Identificado a partir del uso habitual de tendencias visuales para seguimiento rápido del estado del paciente. |
| Justificación | La visualización de tendencias temporales permite identificar de forma rápida variaciones recientes en los parámetros mostrados, mejorando la percepción global del estado del paciente. Una representación gráfica simple y contextualizada mejora la usabilidad sin realizar cálculos clínicos adicionales ni emitir decisiones o alarmas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite mostrar una representación gráfica de la evolución temporal de un parámetro. - La gráfica incluye una leyenda clara y comprensible. - La visualización es únicamente informativa y no sustituye herramientas clínicas específicas. - Los datos mostrados proceden de los sistemas fuente sin modificación. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de disponibilidad histórica de datos desde sistemas externos. - Función exclusivamente de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de celdas gráficas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-009 |
| Título / nombre corto | Indicadores visuales de variación de valores |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita poder identificar de forma rápida si determinados valores de observación han aumentado, disminuido o se mantienen estables respecto a mediciones previas, mediante indicadores visuales simples que faciliten la lectura del display. |
| Origen / fuente | Personal clínico asistencial. Identificado durante observación del uso de monitores y pantallas clínicas en entornos de críticos. |
| Justificación | Los indicadores visuales simples, como flechas de variación, permiten al usuario percibir rápidamente cambios recientes sin necesidad de analizar numéricamente cada valor. Esto mejora la usabilidad y la comprensión del display sin realizar cálculos complejos, interpretaciones clínicas automáticas ni generar alarmas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra indicadores visuales de variación asociados a los valores. - Los indicadores permiten distinguir aumento, disminución o estabilidad. - Los indicadores tienen finalidad exclusivamente informativa. - No se sustituyen alarmas ni decisiones clínicas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de la disponibilidad de valores consecutivos procedentes de sistemas externos. - Función exclusivamente de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con indicadores de variación visual |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-010 |
| Título / nombre corto | Previsualización en tiempo real de configuración de box |
| Descripción de la necesidad | Los usuarios responsables de la configuración necesitan poder previsualizar en tiempo real cómo quedará la visualización de un box o punto de cuidado mientras realizan cambios de configuración, para validar el resultado antes de aplicarlo en el entorno operativo. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y de usuario administrador. Identificada durante actividades de configuración, validación funcional y soporte. |
| Justificación | La posibilidad de previsualizar los cambios antes de aplicarlos reduce errores de configuración y evita iteraciones innecesarias. Permite validar la disposición y presentación de la información sin afectar al uso clínico real ni a los displays en producción. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema, personal de soporte y configuración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite visualizar en tiempo real los cambios de configuración mientras se editan. - La previsualización refleja fielmente el resultado esperado. - Los cambios no afectan al entorno clínico hasta su aplicación explícita. - La funcionalidad es de apoyo a la configuración, no al uso clínico directo. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Separación clara entre configuración y uso clínico del display. - Funcionalidad orientada a previsualización y validación. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de previsualización en tiempo real |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-011 |
| Título / nombre corto | Cambio de disposición de los boxes |
| Descripción de la necesidad | Los usuarios necesitan poder modificar la disposición visual de los boxes o puntos de cuidado en el display, de manera que la organización en pantalla pueda adaptarse a la configuración física del entorno o a criterios operativos definidos por el centro. |
| Origen / fuente | Necesidad de usuario y de producto. Identificada durante revisión funcional y adaptación del sistema a distintos entornos hospitalarios. |
| Justificación | La disposición física de los puntos de cuidado puede variar entre unidades o centros. Permitir ajustar la disposición visual de los boxes mejora la correspondencia entre el entorno real y el display, facilitando la orientación del usuario y el uso eficiente de la pantalla, siempre que se mantenga una identificación clara del punto de cuidado. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico, usuarios responsables de configuración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite reorganizar la disposición de los boxes en el display. - La nueva disposición refleja correctamente los puntos de cuidado configurados. - La identificación de cada punto de cuidado sigue siendo clara y visible. - La funcionalidad no altera los datos clínicos mostrados. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Displays web con múltiples puntos de cuidado. - Necesidad de mantener asociación clara display–punto de cuidado. - Función exclusivamente de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con disposición configurable de boxes |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-012 |
| Título / nombre corto | Vista de detalle de un paciente |
| Descripción de la necesidad | El personal clínico necesita poder acceder a una vista de detalle que muestre información ampliada y estructurada de un paciente concreto, con el fin de consultar los datos disponibles de forma clara y contextualizada sin depender exclusivamente de vistas resumidas. |
| Origen / fuente | Necesidad de usuario clínico. Identificada durante entrevistas y análisis del uso de sistemas de visualización en entornos asistenciales. |
| Justificación | Las vistas resumidas son útiles para una visión global, pero en determinadas situaciones es necesario profundizar en la información de un paciente concreto. Una vista de detalle mejora la usabilidad y el acceso a la información, permitiendo una consulta más completa sin realizar análisis clínico automático ni emitir recomendaciones. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial (enfermería y facultativos) |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite acceder a una vista con información detallada de un paciente. - La vista presenta información disponible desde los sistemas fuente de forma estructurada. - La funcionalidad es exclusivamente informativa. - No se sustituyen herramientas de diagnóstico ni sistemas de alarma. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Acceso mediante navegador web. - Dependencia de datos procedentes de sistemas externos. - Sistema orientado a visualización e integración de información. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con vista de detalle de paciente |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-013 |
| Título / nombre corto | Avisos sonoros no clínicos en el display |
| Descripción de la necesidad | Los usuarios necesitan recibir avisos sonoros simples asociados al uso del display para indicar eventos operativos o del sistema, captando la atención del personal sanitario sin sustituir ni generar alarmas clínicas. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y usabilidad del sistema |
| Justificación | En determinados casos, un aviso sonoro puede apoyar la interacción con el sistema (por ejemplo, notificar eventos operativos) sin realizar interpretación clínica ni sustituir alarmas médicas existentes, manteniendo el carácter informativo del software. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Usuarios del sistema, personal clínico |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema puede emitir avisos sonoros no clínicos. - Los avisos no representan alarmas fisiológicas ni de riesgo clínico. - No sustituyen ni duplican alarmas de otros sistemas médicos. - Pueden desactivarse o configurarse. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Convivencia con sistemas de monitorización y alarmas médicas. - Uso exclusivo como sistema de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con avisos sonoros no clínicos |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-014 |
| Título / nombre corto | Admisión de pacientes HL7 ADT^A01 en tiempo real |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita recibir en tiempo real los eventos de admisión de pacientes procedentes de sistemas externos mediante mensajes HL7 ADT^A01, para disponer de información administrativa actualizada y consistente sobre los pacientes y su contexto asistencial. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con sistemas hospitalarios (HIS/ADT). Definida como requisito de producto para interoperabilidad. |
| Justificación | La recepción automática y en tiempo real de eventos de admisión evita la introducción manual de datos, reduce errores administrativos y asegura que la información de pacientes utilizada por el sistema esté alineada con los sistemas maestros del hospital, sin realizar interpretación clínica. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistema hospitalario / responsables de integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe eventos de admisión en tiempo real mediante HL7 ADT^A01. - La información administrativa del paciente se registra correctamente. - La integración no altera los datos recibidos. - No se realiza análisis ni decisión clínica a partir de los mensajes ADT. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso en entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos emisores de HL7. - Integración con motor de mensajería HL7. - Gestión de datos administrativos de pacientes. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con admisión de pacientes vía HL7 |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-015 |
| Título / nombre corto | Alta HL7 ADT^A03/A13 y liberación de punto de cuidado |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita recibir en tiempo real los eventos de alta de paciente mediante mensajes HL7 ADT^A03 y cancelación de alta ADT^A13, para actualizar el estado administrativo del paciente y liberar o restaurar la ocupación del punto de cuidado correspondiente. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con sistemas hospitalarios (HIS/ADT) |
| Justificación | La gestión automática de altas permite mantener actualizada la ocupación de los puntos de cuidado, evitando inconsistencias entre sistemas y reduciendo intervención manual, sin realizar interpretación clínica. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas hospitalarios / integración / operación asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe eventos ADT^A03 y ADT^A13 en tiempo real. - El punto de cuidado se libera o restaura correctamente según el evento. - Los datos se gestionan conforme a la información recibida. - No se realiza interpretación clínica del evento. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos emisores HL7. - Uso de motor de integración. - Gestión administrativa de ocupación de camas/puntos de cuidado. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con gestión de altas vía HL7 |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-016 |
| Título / nombre corto | Datos demográficos de paciente desde HIS |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer de los datos demográficos básicos del paciente (nombre, fecha de nacimiento, género, entre otros) procedentes de los sistemas hospitalarios, para identificar correctamente al paciente y contextualizar la información mostrada en el sistema. |
| Origen / fuente | Sistema hospitalario (HIS/ADT) a través de integración HL7 |
| Justificación | La disponibilidad de datos demográficos fiables permite identificar correctamente al paciente y evitar errores de asociación. La obtención automática desde sistemas maestros reduce duplicidades y errores humanos, manteniendo coherencia con los sistemas corporativos, sin realizar interpretación clínica. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistema hospitalario / integración / usuarios clínicos |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema dispone de los datos demográficos básicos del paciente. - Los datos proceden de sistemas oficiales del hospital. - La información se mantiene consistente con el HIS. - No se realiza procesamiento clínico sobre dichos datos. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos emisores de datos (HIS). - Uso de integración HL7. - Gestión de datos administrativos del paciente. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de datos demográficos |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-017 |
| Título / nombre corto | Estado de aislamiento del paciente con tipo |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer y mostrar el estado de aislamiento del paciente, incluyendo el tipo de aislamiento aplicable, con el fin de proporcionar información contextual relevante al personal que consulta el sistema. |
| Origen / fuente | Sistema hospitalario / sistemas clínicos externos (HIS o sistemas de gestión clínica) |
| Justificación | La disponibilidad del estado de aislamiento permite contextualizar la situación del paciente y facilita la consulta de información relevante en el entorno clínico. La integración automática evita discrepancias y mantiene la coherencia con los sistemas fuente, sin realizar interpretación clínica ni decisiones automáticas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra el estado de aislamiento del paciente. - Se indica el tipo de aislamiento cuando aplica. - La información procede de sistemas fuente del hospital. - La funcionalidad es exclusivamente informativa y no genera acciones automáticas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos para el dato de aislamiento. - Uso del sistema como herramienta de visualización e integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con visualización de estado de aislamiento |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-018 |
| Título / nombre corto | Barreras idiomáticas del paciente |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer y mostrar información sobre posibles barreras idiomáticas del paciente, con el fin de proporcionar contexto relevante al personal que consulta el sistema y facilitar la comunicación con el paciente. |
| Origen / fuente | Sistemas hospitalarios o sistemas clínico-administrativos externos (HIS o sistemas de gestión clínica) |
| Justificación | La identificación de barreras idiomáticas permite contextualizar la interacción con el paciente y apoyar la organización asistencial. La integración automática asegura consistencia con los sistemas fuente, sin realizar interpretación clínica ni generar acciones automáticas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra información sobre barreras idiomáticas cuando está disponible. - La información procede de sistemas fuente del hospital. - La funcionalidad es exclusivamente informativa. - No se generan decisiones ni acciones clínicas automáticas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos para el dato. - Uso del sistema como herramienta de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con visualización de barreras idiomáticas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-019 |
| Título / nombre corto | Nivel de movilidad del paciente |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer y mostrar el nivel de movilidad del paciente, con el fin de proporcionar información contextual al personal que consulta el sistema y facilitar la comprensión del estado funcional del paciente dentro del entorno asistencial. |
| Origen / fuente | Personal clínico-administrativos del hospital |
| Justificación | El nivel de movilidad es un dato relevante en el contexto asistencial que puede influir en la organización del cuidado. Su disponibilidad en el sistema permite una mejor contextualización de la información, manteniendo coherencia con los sistemas fuente y sin realizar interpretación clínica ni automatización de decisiones. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra el nivel de movilidad cuando está disponible. - La información procede de la acción manual del personal. - La funcionalidad es exclusivamente informativa. - No se generan decisiones ni acciones automáticas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso del sistema como herramienta de visualización e integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con visualización del nivel de movilidad |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-020 |
| Título / nombre corto | Techo terapéutico del paciente |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer y mostrar la información relativa al techo terapéutico del paciente, con el fin de proporcionar contexto asistencial relevante al personal que consulta el sistema. |
| Origen / fuente | Personal clínico-administrativos del hospital |
| Justificación | La disponibilidad del techo terapéutico permite contextualizar la situación del paciente dentro del entorno asistencial. Sin realizar interpretación clínica ni generar decisiones automáticas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra el techo terapéutico del paciente cuando se introduzca manualmente. - La información procede de la acción manual del personal clínico. - La funcionalidad es exclusivamente informativa. - No se generan decisiones clínicas ni acciones automáticas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso del sistema como herramienta de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con visualización de techo terapéutico |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-021 |
| Título / nombre corto | Traslado de paciente entre boxes |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita reflejar el traslado de un paciente entre distintos puntos de cuidado (boxes), de manera que la ubicación mostrada en el display se mantenga actualizada conforme a la situación real del paciente. |
| Origen / fuente | Sistemas hospitalarios (HIS/ADT) o gestión interna del sistema |
| Justificación | La actualización de la ubicación del paciente permite mantener coherencia entre el entorno real y la visualización del sistema, facilitando la identificación correcta del paciente y evitando confusiones operativas, sin realizar decisiones clínicas ni automatización de procesos asistenciales. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial / sistemas de integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema refleja correctamente la ubicación del paciente. - El cambio de box se actualiza en la visualización. - La información procede de sistemas fuente o configuraciones autorizadas. - No se realiza decisión clínica sobre el traslado. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos para eventos ADT (traslados). - Uso del sistema como herramienta de visualización e integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con gestión de traslados de pacientes |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-022 |
| Título / nombre corto | Tiempo de estancia en UCI |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita mostrar el tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente en la unidad (UCI), con el fin de proporcionar información temporal relevante que facilite la contextualización del estado del paciente durante su estancia. |
| Origen / fuente | Necesidad de usuario clínico y de producto basada en la gestión asistencial |
| Justificación | El tiempo de estancia es un dato operativo relevante que permite contextualizar la evolución del paciente en la unidad. Su cálculo automático a partir de eventos registrados evita errores manuales y asegura consistencia con los datos del sistema, sin realizar interpretación clínica ni evaluación del estado del paciente. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra el tiempo de estancia del paciente en UCI. - El tiempo se calcula a partir de eventos registrados (admisión/traslado). - El dato se actualiza automáticamente. - La funcionalidad es informativa y no genera decisiones clínicas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de eventos de ingreso y traslado del paciente. - Uso del sistema como herramienta de visualización e integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con cálculo de tiempo de estancia |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-023 |
| Título / nombre corto | Bloqueo/desbloqueo de punto de cuidado |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita permitir marcar un punto de cuidado como bloqueado o desbloqueado, de forma que se pueda reflejar su disponibilidad operativa en el entorno asistencial. |
| Origen / fuente | Necesidad de usuario y de producto en la gestión operativa de la unidad |
| Justificación | La capacidad de bloquear o desbloquear un punto de cuidado permite adaptar el uso del sistema a situaciones operativas (mantenimiento, limpieza, no disponibilidad), manteniendo una representación fiel del entorno real sin intervenir en decisiones clínicas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial / responsables de configuración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite bloquear y desbloquear puntos de cuidado. - El estado se refleja correctamente en el display. - La funcionalidad no afecta a datos clínicos del paciente. - El estado es coherente con la operativa del entorno. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Uso del sistema como herramienta de visualización y gestión operativa. - Necesidad de control de acceso a la funcionalidad. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con gestión de bloqueo de puntos de cuidado |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-024 |
| Título / nombre corto | Recepción de observaciones HL7 ORU^R01 |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita recibir en tiempo real observaciones clínicas estructuradas mediante mensajes HL7 ORU^R01 procedentes de sistemas externos, para disponer de datos actualizados que puedan ser visualizados en el display. |
| Origen / fuente | Sistemas clínicos externos (monitores, HIS, sistemas de laboratorio u otros sistemas productores de observaciones) |
| Justificación | La integración automática de observaciones evita entrada manual de datos, mejora la consistencia con sistemas fuente y permite disponer de información actualizada en el entorno de visualización, sin realizar interpretación clínica ni generación de alarmas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas de integración / personal clínico |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe mensajes HL7 ORU^R01 en tiempo real. - Las observaciones se almacenan correctamente. - Los datos pueden ser visualizados en el sistema. - No se generan alarmas clínicas ni decisiones automáticas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas emisores HL7. - Uso de motor de integración. - Función de integración y visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con recepción de observaciones HL7 |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-025 |
| Título / nombre corto | Diferenciación visual de alarmas por prioridad |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita mostrar de forma diferenciada las alarmas recibidas según su nivel de prioridad (alta, media o baja), con el fin de facilitar su identificación visual por parte del usuario. |
| Origen / fuente | Sistemas externos que generan alarmas (monitores, sistemas clínicos) |
| Justificación | La diferenciación visual permite una mejor comprensión de la información presentada en el display, manteniendo fidelidad con los sistemas fuente, sin realizar clasificación ni evaluación clínica por parte del sistema. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico asistencial |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema muestra distintas prioridades de alarma de forma diferenciada. - La prioridad se refleja conforme a la información recibida. - No se realiza clasificación ni cálculo de prioridad. - La funcionalidad es exclusivamente visual e informativa. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos emisores de alarmas. - Uso como sistema de visualización. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con diferenciación visual de alarmas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-026 |
| Título / nombre corto | Almacenamiento de observaciones asociadas a alarma |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita almacenar las observaciones clínicas asociadas a eventos de alarma R40, incluyendo su marca temporal y el sistema de origen, para garantizar la trazabilidad de los datos que han dado lugar a la visualización de la alarma. |
| Origen / fuente | Sistemas externos que generan observaciones y eventos de alarma (HL7 ORU^R40) |
| Justificación | El almacenamiento de las observaciones que originan una alarma permite mantener trazabilidad completa del dato mostrado, facilitando su consulta posterior y su correlación con eventos visualizados, sin realizar interpretación clínica ni modificación de la información. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistema de integración / usuarios clínicos |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - Se almacenan las observaciones asociadas a eventos R40. - Cada observación incluye timestamp y origen. - Los datos mantienen fidelidad respecto a lo recibido. - La información es accesible para consulta. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia de sistemas externos emisores. - Necesidad de trazabilidad completa de eventos. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con trazabilidad de observaciones asociadas a alarmas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-027 |
| Título / nombre corto | Integración de monitores vía HL7 + Mirth |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita integrarse con monitores clínicos mediante mensajería HL7 utilizando un motor de integración (Mirth), con el fin de recibir datos y observaciones de pacientes de forma automática y en tiempo real. |
| Origen / fuente | Necesidad de interoperabilidad con sistemas de monitorización clínica |
| Justificación | La integración con monitores permite capturar automáticamente información procedente de los dispositivos clínicos, asegurando consistencia con los sistemas de origen y evitando la entrada manual de datos, sin realizar interpretación clínica ni modificación del contenido. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas de integración / IT hospitalaria / usuarios clínicos |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe datos desde monitores mediante HL7. - La integración se realiza mediante Mirth. - Los datos llegan al core de forma fiable. - No se altera el contenido clínico recibido. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia del estándar HL7. - Uso de motor de integración. - Conectividad con múltiples dispositivos. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de monitores |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-028 |
| Título / nombre corto | Integración con bombas de perfusión |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita integrarse con bombas de perfusión mediante mecanismos de integración (por ejemplo, HL7 a través de Mirth), con el fin de recibir información operativa y de estado de dichos dispositivos para su visualización en el sistema. |
| Origen / fuente | Necesidad de interoperabilidad con dispositivos clínicos (bombas de perfusión) |
| Justificación | La integración con bombas de perfusión permite disponer de información relevante del estado de los dispositivos en el entorno de visualización, facilitando la supervisión operativa sin necesidad de interactuar directamente con los equipos ni modificar su funcionamiento. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico / sistemas de integración / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe información desde bombas de perfusión. - La integración se realiza mediante el sistema de integración (Mirth). - Los datos se presentan en el sistema sin alteración. - No se controla ni modifica el comportamiento de las bombas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Integración con dispositivos médicos externos. - Comunicación solo en modo lectura (no control). |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de bombas de perfusión |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-029 |
| Título / nombre corto | Integración HIS/HCE vía HL7 ADT/ORU |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita integrarse con los sistemas hospitalarios (HIS/HCE) mediante mensajería HL7 (ADT y ORU), con el fin de recibir información administrativa y observaciones clínicas de forma automática y en tiempo real. |
| Origen / fuente | Necesidad de interoperabilidad con sistemas corporativos del hospital |
| Justificación | La integración con HIS/HCE permite disponer de información consistente del paciente y de sus observaciones sin necesidad de intervención manual, garantizando alineación con las fuentes oficiales del hospital y evitando duplicidades, sin realizar interpretación clínica por parte del sistema. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas de integración / IT hospitalaria / usuarios clínicos |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe mensajes ADT y ORU desde HIS/HCE. - La integración se realiza mediante un motor de integración (Mirth). - Los datos se ponen a disposición del sistema para almacenamiento y visualización. - No se altera el contenido clínico ni administrativo recibido. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia del estándar HL7. - Integración con sistemas corporativos del hospital. - Uso de motor de integración (Mirth). |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración HIS/HCE |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-030 |
| Título / nombre corto | Control de balizas lumínicas mediante API |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita poder controlar balizas lumínicas mediante llamadas a servicios HTTP (REST / Web API), con el fin de reflejar estados operativos del sistema en el entorno físico. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto para señalización visual en entorno operativo |
| Justificación | La utilización de balizas lumínicas permite ofrecer una señalización visual adicional asociada a estados del sistema, facilitando la comprensión del entorno sin necesidad de interacción directa con el display. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Personal clínico / IT hospitalaria / sistemas de integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema puede enviar comandos a balizas lumínicas vía API. - El estado visual se actualiza conforme a la operación del sistema. - La funcionalidad es indicativa y no clínica. - No se controla ningún dispositivo terapéutico. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Integración con dispositivos de señalización. - Uso exclusivo para indicación visual no clínica. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con control de señalización lumínica |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-031 |
| Título / nombre corto | Control de relés de apertura de puertas |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita poder enviar comandos a relés de apertura de puertas mediante comunicación UDP (ASCII sobre datagramas), con el fin de gestionar accesos operativos en el entorno. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con sistemas de control de accesos |
| Justificación | La integración con sistemas de apertura de puertas permite facilitar operaciones logísticas y de acceso dentro del entorno hospitalario, sin intervenir en procesos clínicos ni decisiones asistenciales. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal operativo / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema puede enviar comandos a relés de puertas. - La apertura se realiza correctamente. - La funcionalidad es operativa/logística. - No está ligada a condiciones clínicas del paciente |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Integración con sistemas de control de accesos. - Uso exclusivamente operativo (no clínico). |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con control de aperturas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-032 |
| Título / nombre corto | Integración de sensores industriales y de confort |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita integrarse con sensores industriales y de confort (por ejemplo, temperatura, humedad, calidad del aire u otros parámetros ambientales), con el fin de recibir y mostrar estos datos en el entorno de visualización. |
| Origen / fuente | Sistemas de monitorización ambiental o industrial |
| Justificación | La integración de sensores permite disponer de información contextual del entorno, facilitando la supervisión operativa de las condiciones ambientales sin realizar interpretación clínica ni generar decisiones asistenciales. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Personal operativo / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema recibe datos desde sensores industriales o de confort. - Los datos pueden visualizarse en el sistema. - No se realiza procesamiento clínico de estos datos. - La funcionalidad es exclusivamente informativa y operativa. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Integración con dispositivos no clínicos. - Uso de protocolos de comunicación compatibles con sensores. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de sensores |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-033 |
| Título / nombre corto | Procesamiento idempotente de mensajes HL7 |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita garantizar que los mensajes HL7 recibidos se procesan de forma idempotente, evitando duplicidades en el almacenamiento y tratamiento de los datos cuando se reciben múltiples veces por motivos de retransmisión o reintento. |
| Origen / fuente | Necesidad técnica derivada de integración HL7 y sistemas distribuidos |
| Justificación | En entornos de integración, los mensajes HL7 pueden reenviarse o duplicarse. El procesamiento idempotente permite asegurar consistencia de datos, evitando duplicados y manteniendo la integridad del sistema sin intervención manual. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas de integración / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema evita duplicar datos ante mensajes repetidos. - El procesamiento es consistente independientemente del número de recepciones. - La integridad de la información se mantiene. - No se altera el contenido original del mensaje. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entornos con mensajería asíncrona (RabbitMQ, HL7). - Posibles reintentos o reenvíos de mensajes. - Necesidad de alta fiabilidad de integración. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con control de idempotencia |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-034 |
| Título / nombre corto | Módulo ADAS Admin separado |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita disponer de un módulo de administración (ADAS Admin) separado del entorno de visualización clínica, accesible únicamente por usuarios con rol administrador, para gestionar la configuración y operación del sistema. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y seguridad en la gestión del sistema |
| Justificación | La separación entre entorno de operación (visualización) y entorno de administración permite proteger la configuración del sistema, evitar modificaciones no autorizadas y garantizar la estabilidad operativa, sin afectar al uso clínico ni introducir lógica asistencial. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - Existe un módulo administrativo separado del display. - Solo usuarios autorizados pueden acceder. - La configuración del sistema se realiza desde este módulo. - El módulo no forma parte del uso clínico operativo. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Requisitos de control de acceso y seguridad. - Separación de roles entre usuario clínico y administrador. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con módulo de administración separado |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-035 |
| Título / nombre corto | Gestión de unidades y puntos de cuidado |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita permitir la configuración y gestión de las unidades asistenciales y sus correspondientes puntos de cuidado, con el fin de estructurar la información del sistema de acuerdo con la organización del entorno hospitalario. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y administración del sistema |
| Justificación | La definición y mantenimiento de unidades y puntos de cuidado permite adaptar el sistema a la realidad organizativa del centro, facilitando la correcta asignación de pacientes, dispositivos y visualización sin introducir lógica clínica ni decisiones asistenciales. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite crear, modificar y eliminar unidades. - Se pueden gestionar los puntos de cuidado asociados. - La estructura se refleja en el sistema de visualización. - La funcionalidad es administrativa y no clínica. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Gestión mediante módulo administrativo. - Control de acceso basado en roles. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con gestión de estructura organizativa |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-036 |
| Título / nombre corto | Plantillas de display reutilizables |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita permitir la creación y reutilización de plantillas de configuración de display, con el fin de facilitar la estandarización y reutilización de configuraciones en distintos puntos de cuidado o unidades. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y administración del sistema |
| Justificación | La utilización de plantillas reduce el esfuerzo de configuración, mejora la consistencia visual entre displays y permite desplegar configuraciones de forma eficiente, sin intervenir en datos clínicos ni en la lógica del sistema. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite crear plantillas de display. - Las plantillas pueden reutilizarse en distintos puntos de cuidado. - La configuración se aplica correctamente al display. - La funcionalidad es administrativa y no clínica. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Configuración gestionada desde módulo administrativo. - Control de acceso basado en roles. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de plantillas reutilizables |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-037 |
| Título / nombre corto | Control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita gestionar el acceso a funcionalidades y datos mediante un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), definiendo perfiles como Administrador, Supervisor, Enfermería y Solo lectura. |
| Origen / fuente | Necesidad de seguridad y gestión del sistema |
| Justificación | El uso de roles permite limitar el acceso a funcionalidades según el perfil del usuario, reduciendo riesgos de operaciones no autorizadas y garantizando un uso controlado del sistema en entornos clínicos y operativos. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / administradores del sistema |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema define roles diferenciados (Admin, Supervisor, Enfermería, Solo lectura). - Cada rol tiene permisos específicos. - El acceso a funcionalidades se restringe según rol. - El sistema impide accesos no autorizados. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Necesidad de cumplimiento de políticas de seguridad. - Integración con sistema de autenticación. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con RBAC |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-038 |
| Título / nombre corto | Listas maestras configurables |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita permitir la gestión de listas maestras configurables (por ejemplo, intervenciones, terapias u otros catálogos), con el fin de adaptar el contenido del sistema a las necesidades organizativas del centro. |
| Origen / fuente | Necesidad de producto y configuración del sistema |
| Justificación | Las listas maestras permiten estandarizar y centralizar valores utilizados en el sistema, facilitando la consistencia, reutilización y adaptación a diferentes entornos hospitalarios, sin implicar lógica clínica ni decisiones asistenciales automáticas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema permite crear, modificar y eliminar elementos de listas maestras. - Las listas pueden utilizarse en distintas partes del sistema. - Los cambios se reflejan de forma consistente. - La funcionalidad es administrativa y no clínica. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Gestión mediante módulo administrativo. - Control de acceso basado en roles. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con soporte de listas maestras configurables |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-039 |
| Título / nombre corto | Log de auditoría de acciones de administración |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita registrar en un log de auditoría las acciones realizadas desde el módulo de administración, con el fin de garantizar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la revisión y control de cambios. |
| Origen / fuente | Necesidad de seguridad, gobernanza y cumplimiento del sistema |
| Justificación | El registro de acciones administrativas permite identificar qué cambios se han realizado en el sistema, quién los ha efectuado y cuándo, mejorando la trazabilidad, la seguridad y la capacidad de auditoría sin intervenir en el procesamiento clínico. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Administradores del sistema / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema registra las acciones administrativas. - Se identifica el usuario que realiza la acción. - Se registra la fecha y hora. - La información es accesible para auditoría. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Necesidad de trazabilidad y control de cambios. - Integración con sistema de autenticación y roles. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con log de auditoría administrativa |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-040 |
| Título / nombre corto | Rendimiento de carga del display |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita garantizar que el tiempo de carga e inicialización del display se encuentra dentro de un umbral aceptable en condiciones normales de red hospitalaria, permitiendo un uso fluido por parte de los usuarios. |
| Origen / fuente | Requisito de rendimiento del producto |
| Justificación | Un tiempo de carga adecuado del display es necesario para asegurar la usabilidad del sistema en el entorno clínico, evitando retrasos en la visualización de la información, sin implicar procesamiento clínico ni toma de decisiones automatizadas. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Usuarios finales / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El display se carga dentro del tiempo definido. - El comportamiento es consistente en red hospitalaria estándar (100 Mbps). - Se mantiene la experiencia de usuario adecuada. - El requisito se evalúa en condiciones representativas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Red hospitalaria típica (~100 Mbps). - Dependencia de latencia y carga del sistema. - Uso mediante navegador web. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con cumplimiento de requisitos de rendimiento |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-041 |
| Título / nombre corto | Comunicaciones seguras (HTTPS/TLS 1.2+) |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita garantizar que todas las comunicaciones entre sus componentes y con clientes externos se realicen mediante protocolos seguros (HTTPS con TLS 1.2 o superior), con el fin de proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos. |
| Origen / fuente | Requisito de seguridad del producto y cumplimiento normativo |
| Justificación | El uso de protocolos seguros evita accesos no autorizados, interceptación de datos y manipulaciones durante la transmisión, asegurando la protección de la información manejada por el sistema sin intervenir en lógica clínica ni decisiones asistenciales. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / seguridad / administradores del sistema |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - Todas las comunicaciones utilizan HTTPS/TLS 1.2 o superior. - No se permiten conexiones inseguras. - Los datos transmitidos están cifrados. - Se cumple con políticas de seguridad del entorno |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Requisitos de ciberseguridad. - Uso de certificados válidos y gestión de claves. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con comunicaciones seguras implementadas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-042 |
| Título / nombre corto | Autenticación y política de contraseñas |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita implementar mecanismos de autenticación de usuarios junto con una política de contraseñas que garantice un nivel adecuado de seguridad, incluyendo requisitos mínimos de longitud y complejidad. |
| Origen / fuente | Requisito de seguridad del sistema y cumplimiento normativo |
| Justificación | La autenticación robusta y una política de contraseñas adecuada permiten prevenir accesos no autorizados, proteger la información del sistema y asegurar el uso adecuado del mismo, sin implicar lógica clínica ni decisiones asistenciales. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / administradores del sistema |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema requiere autenticación de usuario. - Las contraseñas cumplen política mínima (≥12 caracteres). - No se permiten credenciales débiles. - El acceso está protegido conforme a roles. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Requisitos de ciberseguridad. - Integración con RBAC y sistemas de autenticación. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con autenticación y política de contraseñas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-043 |
| Título / nombre corto | Reconexión automática ante fallos |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita recuperar automáticamente la conexión con las fuentes de datos externas en caso de pérdida de conectividad, con el fin de mantener la continuidad de la operación y la disponibilidad de la información. |
| Origen / fuente | Necesidad de robustez y disponibilidad del sistema |
| Justificación | La reconexión automática permite garantizar la continuidad del flujo de datos en entornos donde pueden producirse fallos transitorios de red o de sistemas externos, evitando intervención manual y reduciendo interrupciones en la visualización. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / sistemas de integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema detecta pérdida de conexión. - Se intenta reconectar automáticamente. - El flujo de datos se restablece cuando la fuente está disponible. - No se requieren acciones manuales. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entornos distribuidos con dependencia de sistemas externos. - Integración mediante HL7, APIs y otros mecanismos. - Posibles interrupciones de red. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con tolerancia a fallos |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-044 |
| Título / nombre corto | Logs de aplicación configurables |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita registrar eventos de la aplicación mediante logs configurables por nivel de detalle, incluyendo marca temporal, con el fin de facilitar el diagnóstico, la monitorización y la trazabilidad técnica. |
| Origen / fuente | El sistema necesita registrar eventos de la aplicación mediante logs configurables por nivel de detalle, incluyendo marca temporal, con el fin de facilitar el diagnóstico, la monitorización y la trazabilidad técnica. |
| Justificación | La generación de logs estructurados con niveles configurables permite ajustar la visibilidad de la información según el contexto (operación, debugging), mejorando la capacidad de análisis y resolución de incidencias sin afectar al procesamiento clínico. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / administradores / soporte técnico |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema genera logs de aplicación. - Los logs incluyen timestamp. - El nivel de logging es configurable. - La información permite diagnóstico técnico del sistema. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno distribuido con múltiples componentes. - Necesidad de diagnóstico de incidencias. - Integración con almacenamiento de logs. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con logging configurable |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-045 |
| Título / nombre corto | Compatibilidad con navegadores modernos |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita garantizar la compatibilidad con los navegadores web más utilizados en el entorno hospitalario (Chrome, Firefox y Edge), en sus dos versiones más recientes, para asegurar el acceso fiable al sistema. |
| Origen / fuente | Requisito de usabilidad y despliegue del producto |
| Justificación | La compatibilidad con navegadores actuales asegura que los usuarios pueden acceder al sistema sin problemas técnicos derivados del entorno cliente, reduciendo incidencias y garantizando una experiencia homogénea, sin intervenir en el procesamiento clínico. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | Usuarios finales / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox y Edge. - Se soportan las dos últimas versiones de cada navegador. - No se producen errores funcionales ni de visualización. - La experiencia de usuario es consistente. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Uso mediante navegador web. - Dependencia de versiones de navegadores. - Entornos gestionados por IT hospitalaria. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con compatibilidad validada |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-046 |
| Título / nombre corto | Compatibilidad HL7 v2.x (ADT/ORU/ORM) |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita soportar la integración con sistemas externos mediante el estándar HL7 v2.x, incluyendo mensajes ADT (A01, A03, A08, A13), ORU^R01 y ORM, con el fin de intercambiar información administrativa y observaciones clínicas. |
| Origen / fuente | Requisito de interoperabilidad con sistemas hospitalarios |
| Justificación | El uso de HL7 v2.x permite la integración con sistemas corporativos del hospital (HIS, monitores, dispositivos), garantizando el intercambio de datos estructurados y la interoperabilidad, sin realizar interpretación clínica por parte del sistema. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Sistemas de integración / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema soporta mensajes HL7 v2.x. - Se procesan ADT, ORU y ORM. - Los datos se integran correctamente en el sistema. - No se altera el contenido clínico recibido. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario regulado. - Dependencia del estándar HL7 v2.x. - Uso de motor de integración (Mirth). |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración HL7 v2.x completa |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-047 |
| Título / nombre corto | WebSocket persistente con displays |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita mantener una conexión persistente con todos los displays activos mediante protocolo WebSocket, con el fin de asegurar la actualización en tiempo real de la información mostrada. |
| Origen / fuente | Necesidad de rendimiento y actualización en tiempo real del sistema |
| Justificación | El uso de WebSockets permite enviar datos de forma eficiente y en tiempo real a múltiples displays, evitando polling constante y garantizando una experiencia fluida sin realizar procesamiento clínico ni decisiones automáticas. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | Usuarios finales / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema mantiene conexiones activas con displays. - La información se actualiza en tiempo real. - La conexión es persistente durante la sesión. - El sistema gestiona múltiples conexiones simultáneas. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Red hospitalaria activa. - Uso de navegadores o clientes compatibles. - Dependencia de infraestructura de red. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con comunicación en tiempo real |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-048 |
| Título / nombre corto | Interfaz API para balizas |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita exponer e interactuar con una interfaz HTTP (REST / Web API) para el control de balizas lumínicas, permitiendo la integración con sistemas externos de señalización. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con dispositivos de señalización |
| Justificación | La utilización de una interfaz estándar basada en HTTP permite la interoperabilidad con sistemas externos y facilita el control de dispositivos de señalización, manteniendo un comportamiento operativo sin intervención en procesos clínicos. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / sistemas de integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema utiliza una API REST para control de balizas. - La interfaz permite activar/desactivar señalización. - La comunicación es interoperable con sistemas externos. - La funcionalidad es de carácter operativo. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Integración con dispositivos externos. - Uso de HTTP/REST como protocolo de comunicación. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración API de balizas |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-049 |
| Título / nombre corto | Interfaz relés UDP |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita interactuar con dispositivos de relé mediante comunicación UDP utilizando mensajes ASCII sobre datagramas, con el fin de permitir el control de dispositivos de acceso físico. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con sistemas de control de accesos |
| Justificación | La utilización de comunicación UDP permite interactuar con dispositivos de relé de forma eficiente y compatible con su protocolo, facilitando la integración con infraestructura existente sin intervención en procesos clínicos. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / sistemas operativos |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema puede comunicarse con relés vía UDP. - Los comandos se envían correctamente en formato ASCII. - La integración funciona con dispositivos externos. - La funcionalidad es operativa/logística. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario. - Dependencia de dispositivos externos compatibles. - Uso de protocolos de bajo nivel (UDP). |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de relés |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-050 |
| Título / nombre corto | Interfaz sensores industriales |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita integrarse con sensores industriales y de confort mediante interfaces estándar como HTTP (REST / Web API) o protocolos industriales como BACnet, con el fin de recibir datos ambientales y operativos. |
| Origen / fuente | Necesidad de integración con sistemas industriales/IoT |
| Justificación | La utilización de protocolos estándar (REST, BACnet) permite la interoperabilidad con sensores y sistemas de automatización del entorno, facilitando la supervisión de condiciones ambientales sin intervenir en procesos clínicos. |
| Prioridad inicial | Media |
| Rol o perfil solicitante | IT hospitalaria / sistemas de mantenimiento / integración |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema puede integrarse vía REST o BACnet. - Se reciben datos de sensores correctamente. - La integración es interoperable con sistemas externos. - La funcionalidad es informativa y no clínica. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Entorno hospitalario con infraestructura industrial. - Dependencia de protocolos estándar (HTTP, BACnet). - Integración con sistemas externos de terceros. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release funcional con integración de sensores vía REST/BACnet |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID único (UR/PRD-xxx) | UR-AD-051 |
| Título / nombre corto | Registro Docker privado con credenciales seguras |
| Descripción de la necesidad | El sistema necesita utilizar un registro Docker privado para la gestión de imágenes, asegurando el acceso mediante credenciales gestionadas de forma segura a través de mecanismos de secretos (por ejemplo, Woodpecker secrets). |
| Origen / fuente | Requisito de seguridad y gestión de despliegue del sistema |
| Justificación | El uso de un registro privado y la gestión segura de credenciales garantiza la protección de los artefactos del sistema y evita accesos no autorizados, asegurando un proceso de despliegue controlado sin impacto en la lógica clínica del sistema. |
| Prioridad inicial | Alta |
| Rol o perfil solicitante | DevOps / IT hospitalaria |
| Criterios de aceptación de alto nivel | - El sistema utiliza un registro Docker privado. - El acceso está protegido mediante credenciales seguras. - Las credenciales se gestionan mediante secretos. - No se exponen credenciales en código o configuración. |
| Restricciones relevantes del entorno de uso | - Infraestructura CI/CD disponible. - Uso de herramientas de automatización (Woodpecker u otras). - Requisitos de seguridad de almacenamiento de artefactos. |
| Baseline / versión | UR/PRD Baseline v1.0 |
| Release objetivo (si aplica) | Release con pipeline CI/CD seguro |

# Captura y revisión

| Técnica de captura | Participantes | Fecha | Referencia evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista | Gerardo Rojer, Nacho Tello, Fernando Igual, Lider Julian Rojas |  | N/A |
| Formulario / encuesta |  |  |  |
| Grupo focal / revisión funcional |  |  |  |
| Observación de uso / layout |  |  |  |
| Revisión normativa / riesgo |  |  |  |

# Aprobación y baseline

| Versión UR/PRD | Fecha | Revisado por | Aprobado por | Observaciones / restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 30/09/2025 | Lider Julian Rojas | Gerardo Roger |  |