IEC 60601-1 vs IEC 62304:2006 + A1:2015

EN 60601-1 vs EN 62304:2006 + A1:2015

| Cláusula | Requisito + Prueba | Resultado - Comentario | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |

| 14 | ADAS se documenta como software de integración y visualización clínica, no como PEMS responsable de seguridad básica o rendimiento esencial. La documentación de uso previsto y límites de uso indica que no sustituye alarmas, mediciones ni funciones de seguridad de equipos clínicos; por ello la cláusula 14 se considera no aplicable en sentido estricto como PEMS crítico. No obstante, Epigram adopta IEC 62304 como marco de desarrollo software. |  | N/A / JUSTIFICADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Los requisitos de las versiones 14.2 a 14,12 no se aplican a PEM cuando no proporciona funcionalidad necesaria para la seguridad básica o el rendimiento esencial, o | Se justifica no aplicación de 14.2–14.12 porque ADAS no proporciona funciones necesarias para seguridad básica/rendimiento esencial y se trata como software clase A. | N/A |
|  | - cuando la aplicación de la gestión de riesgos demostró que el fallo del PESS no conduce a un riesgo inaceptable ......................................: |  |  |
|  | El archivo de gestión de riesgos contiene una evaluación de los riesgos asociados al fallo del PESS: (ISO 14971 Cl. 5.2-5.5, 6) | La justificación de la clasificación propuesta es coherente con el uso previsto y con los límites del software ya definidos para ADAS; la referencia documental formal al archivo de gestión de riesgos (RMF), incluyendo su versión y sección aplicable, queda cerrada en la sección “14. Gestión de riesgos integrada” del expediente. | CUMPLE |
|  | Los requisitos de la 14.13 no se aplican a los PEM destinados a ser incorporados en una red informática | 14.13 no se toma como requisito aplicable de PEMS para ADAS en esta matriz; las condiciones de red se cubren por requisitos de interfaz, NFR y ciberseguridad. | N/A |
|  | Cuando se aplican los requisitos de 14.2 a 14.13, se aplican los requisitos de IEC 62304:2006 y IEC 62304:2006/amd1:2015 cláusulas 4.3, 5, 7, 8 y 9 para el desarrollo o modificación del software de cada pess | Aun cuando IEC 62304 se adopta como referencia metodológica, la aplicabilidad se limita a software clase A. | CUMPLE |
|  | Proceso de desarrollo de software para la Clasificación de Software aplicado conforme a las Cláusulas 4.3 y 4.4 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/amd1:2015................................: | Clase de software asumida: A. Se refleja de forma explícita en el Proceso de desarrollo software descrito en el SDP/Línea Base (capítulos 5 y 14) | CUMPLE |
|  | El proceso de desarrollo de software aplicado según la Cláusula 5 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/amd1:2015........................: | Proceso de desarrollo software descrito en el SDP/Línea Base (capítulos 5, 6, 10, 12, 16 y 17). | CUMPLE |
|  | El proceso de desarrollo de software para la gestión de riesgos de software se aplica conforme a la Cláusula 7 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/amd1:2015...............................: | La gestión de riesgos software se integra en los capítulos 6.4 y 14, con Anexo A como trazabilidad; y además se cuenta con RMF formal separado. | CUMPLE |
|  | La gestión de configuración del proceso de desarrollo de software se aplicó según la Cláusula 8 de la IEC 62304:2006 y la IEC 62304:2006/ amd1:2015................................................: | La gestión de configuración está definida en 5.1, 5.4 y 16; HERR-INV-001 identifica herramientas y configuración relevante. | CUMPLE |
|  | El proceso de desarrollo de software para la resolución de problemas de software se aplicaba según la Cláusula 9 de IEC 62304:2006 y IEC 62304:2006/amd1:2015................................: | La resolución de problemas se describe en 5.6.6, 10.7, 13 y 17; falta log consolidado de problemas. | PARCIAL |
| 14.2 | Los documentos requeridos por la Cláusula 14 revisados, aprobados, emitidos y revisados según un proceso formal de control documental..................: | Los documentos del desarrollo están bajo control documental/SGC y cuentan con revisiones/aprobaciones registradas. | CUMPLE |
| 14.3 | El plan de gestión de riesgos requerido por la 4.2.2 incluye referencia al plan de validación PEMS | No se presenta un plan de validación PEMS específico; la validación prevista es la del software frente a uso previsto (cap. 11). | N/A |
| 14.4 | Se ha documentado un ciclo de vida de desarrollo de PEMS que incluye un conjunto de hitos definidos | El ciclo de vida de desarrollo está documentado con gates, hitos, entradas/salidas y baselines en 5.1. del SDP/Línea Base | CUMPLE |
|  | En cada hito se han definido actividades a completar y métodos de verificación a aplicar a las actividades |  |  |
|  | Cada actividad, incluyendo sus entradas y salidas, definida, y cada hito identifica actividades de gestión de riesgos que deben completarse antes de ese hito |  |  |
|  | Ciclo de vida de desarrollo de Pems adaptado a un desarrollo específico mediante planes que detallan actividades y hitos |  |  |
|  | El ciclo de vida de desarrollo de PEMS incluye requisitos de documentación |  |  |
| 14.5 | Se ha desarrollado y mantenido un sistema documentado para la resolución de problemas dentro y entre todas las fases y actividades del ciclo de vida del desarrollo del PEMS | Existe proceso documentado de resolución de problemas dentro del ciclo de vida (5.6.6, 10.7, 17). | CUMPLE |
| 14.6 | La gestión de riesgos está integrada, puede consultarse en el archivo RMF específico. |  | CUMPLE |
| 14.6.1 | El fabricante consideró los riesgos asociados a los aspectos de software y hardware de las PEP, incluyendo los asociados a la incorporación de los PEM en una red informática, componentes de origen externo y subsistemas heredados al compilar una lista de peligros conocidos o previsibles...................................: | La identificación de peligros y riesgos se contempla en el capítulo 14 y en la matriz Anexo A DE. | cumple |
|  | El archivo de gestión de riesgos incluye peligros conocidos o previsibles asociados con software, hardware, la incorporación de los PEM en una red IT, componentes de subsistemas de origen de terceros y heredados....................................:(ISO 14971 Cl. 5.3) | Referencia RMF a peligros específicos: (ISO 14971 Cl. __) |  |
| 14.6.2 | Herramientas y procedimientos debidamente validados que aseguren que cada medida de control de riesgos reducen el riesgo identificado(s) proporcionado(s) satisfactoriamente, además de los requisitos PEMS en la Cláusula 4.2.2...: | Herramientas de categoría A identificadas y cualificadas en 5.4 / HERR-INV-001; la validación del RMF aún debe vincularlas formalmente cuando apliquen a controles de riesgo. | PARCIAL |
|  | El archivo de gestión de riesgos documenta la idoneidad de herramientas y procedimientos para validar cada medida de control de riesgos.......................................:(ISO 14971 Cl. 7.1) | Referencia del RMF a riesgos específicos: (ISO 14971 Cl. __) |  |
| 14.7 | Una especificación documentada de requisitos para PEMS y cada uno de sus subsistemas (por ejemplo, para un PES) que incluye medidas esenciales de rendimiento y control de riesgos implementadas por ese sistema o subsistema...........................:(ISO 14971 Cl. 7.2) | La especificación de requisitos del software existe (UR/PRD, SRS, NFR, SEC) y puede incluir controles de riesgo cuando el software los soporte. | CUMPLE |
| 14.8 | Se especifica una arquitectura que cumpla con el requisito para PEMs y cada uno de los subsistemas .....:(ISO 14971 Cl. 7.2) | No se aporta aún un SAD emitido. Para clase A no se exige arquitectura IEC 62304; la línea base la prevé para cambios relevantes. | N/A |
| 14.9 | El diseño se divide en subsistemas y se documentan los datos descriptivos en el entorno de diseño.............................................: | No se aporta aún un DDS emitido. Para clase A no se exige diseño detallado IEC 62304. | N/A |
| 14.10 | Un plan de verificación que contiene la información especificada utilizada para verificar y documentar funciones que implementan medidas básicas de seguridad, rendimiento esencial o control de riesgos........:(ISO 14971 Cl. 7.2) | Existe plan/estrategia de verificación en 5.6 y capítulo 10, con trazabilidad prevista por Anexo A como trazabilidad. | CUMPLE |
|  | – hito(s) cuando se debe realizar la verificación para cada función |  |  |
|  | – selección y documentación de estrategias, actividades, técnicas de verificación y el nivel adecuado de independencia del personal que realiza la verificación |  |  |
|  | – selección y utilización de herramientas de verificación |  |  |
|  | – criterios de cobertura para la verificación |  |  |
|  | La verificación se realiza según el plan de verificación y los resultados de las actividades de verificación documentados |  |  |
| 14.11 | A Validación de PEMS plan que contiene la validación de Seguridad básica & Rendimiento esencial : | No se presenta un plan de validación PEMS de seguridad básica/rendimiento esencial. ADAS solo prevé validación de uso previsto como software clase A. | N/A |
|  | La validación del PEMS se realiza según el plan de validación del PEMS, documentando los resultados de las actividades y métodos de validación del PEM |  |  |
|  | La persona con la responsabilidad global de la validación de PEM es independiente |  |  |
|  | Todas las relaciones profesionales entre los miembros del equipo de validación PEMS y miembros del equipo de diseño están documentadas en el archivo de gestión de riesgos (ISO 14971 Cl. 7.2) | Referencia RMF a controles de riesgo específicos: (ISO 14971 Cl. __) |  |
| 14.12 | Validez continuada de la documentación de diseño previa evaluada bajo un procedimiento documentado de modificación/cambio | Los cambios de software se gestionan bajo procedimiento documentado de modificación/cambio (5.1, 6.7, 13, 16, 17). | CUMPLE |
|  | Clasificación de Software para cambios de software aplicados de acuerdo con las cláusulas 4.3 y 4.4 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/ amd1:2015................................................: | Clase de software para cambios: A | CUMPLE |
|  | Proceso de software para cambios de software aplicados según la Cláusula 5 de IEC 62304:2006 y IEC 62304:2006/ amd1:2015 : | Los cambios software siguen el proceso de desarrollo/cambio definido en el SDP y mantenimiento. | CUMPLE |
|  | Gestión de riesgos para cambios de software aplicados conforme a la Cláusula 7 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/ amd1:2015 : | La gestión de riesgos en cambios está prevista, y puede consultarse en el documento RMF | CUMPLE |
|  | La gestión de configuración de los cambios de software se aplica conforme a la Cláusula 8 de la IEC 62304:2006 y la IEC 62304:2006/ amd1:2015........................: | La configuración de cambios se controla mediante Git/Gitea/CI, baselines y control de cambios. | CUMPLE |
|  | Resolución de problemas para cambios de software aplicada según la Cláusula 9 de IEC 62304:2006 e IEC 62304:2006/ amd1:2015 : | La resolución de problemas para cambios está prevista en el proceso de mantenimiento y problem resolution. | CUMPLE |
| 14.13 | Para los PEM incorporados en una red IT no validada por el fabricante del PMS, las instrucciones disponibles para implementar la conexión incluyen lo siguiente.....................: | ADAS opera en entorno hospitalario conectado. Las interfaces/red se tratan mediante requisitos de entorno, NFR, seguridad e integración; no como PEMS 60601-1. | N/A / JUSTIFICADO |
|  | a) Propósito de la conexión PEMS a una red IT |  |  |
|  | b) características requeridas de la red informática |  |  |
|  | c) Configuración requerida de la red informática |  |  |
|  | d) especificaciones técnicas de la conexión de red, incluyendo especificaciones de seguridad |  |  |
|  | e) Flujo de información previsto entre los PEM, la red IT y otros dispositivos de la red IT, y el enrutamiento previsto a través de la red IT |  |  |
|  | f) una lista de situaciones peligrosas resultantes de la falla de la red informática para proporcionar las características requeridas (ISO 14971 Cl. 5.2-5.5, 6, 7.1, 7.2) | Las situaciones peligrosas de red se consideran en el RMF/seguridad del producto. | CUMPLE |
|  | Los documentos complementarios para la organización responsable incluyen los siguientes: |  | N/A |
|  | – declaración de que la conexión a redes IT , incluyendo otros equipos, podría suponer riesgos previamente no identificados para pacientes, operadores o terceros |  |  |
|  | – Notificación de que la organización responsable identifique, analice, evalúe y controle estos riesgos |  |  |
|  | – Notificación de que los cambios en la red informática podrían introducir nuevos riesgos que requieren análisis adicionales |  |  |
|  | - Cambios en la Red IT incluyen: - cambios en la configuración de la red - conexión de elementos adicionales - desconexión de elementos - actualización del equipamiento - actualización del equipamiento |  |  |