# IEC 62304:2006 + A1:2015

# EN 62304:2006 + A1:2015

| Cláusula | Requisito + Prueba | Resultado - Comentario | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | [A, B, C] Clasificación de seguridad del software |  |  |
|  | a) El fabricante asigna a cada sistema de software una clase de seguridad de software según el riesgo de daño para el paciente, el operador u otras personas derivado de una situación peligrosa a la que el sistema de software pueda contribuir en el peor escenario | Clase de seguridad asignada como Clase A. La justificación se documenta en SDP 4.1-4.3 y en el marco de gestión de riesgo RMF (RMF-SW–AD-C14), con referencia al uso previsto, límites del software y análisis de riesgo aplicable. | Cumple |
|  | El sistema de software es de seguridad de software clase A si: |  |  |
|  | El sistema de software no contribuye a una situación peligrosa | ADAS no contribuye por sí mismo a una situación peligrosa, ya que reutiliza e integra información y alertas procedentes de sistemas fuente del hospital sin sustituirlas, modificarlas ni controlar su funcionamiento. Un fallo de ADAS afecta al propio sistema, pero no provoca el fallo de los medios primarios de información, alarma o decisión clínica. Justificación alineada con SDP 1.3, 3.1, 3.3, 4.1–4.3, 5.1 y RMF-SW–AD-C14. | Cumple |
|  | El sistema de software contribuye a una situación peligrosa que no resulte en un riesgo inaceptable tras la consideración de medidas de control de riesgos externas al sistema de software |  | N/A |
|  | El sistema de software es de clase B de seguridad de software si: |  | N/A |
|  | El sistema de software contribuye a una situación peligrosa que resulta en un riesgo inaceptable tras la consideración de medidas de control de riesgos externas al sistema de software y el posible daño resultante es una lesión no grave |  | N/A |
|  | El sistema de software es de clase C de seguridad de software si: |  | N/A |
|  | El sistema de software contribuye a una situación peligrosa que resulta en un riesgo inaceptable tras la consideración de medidas de control de riesgos externas al sistema de software y el posible daño resultante es la muerte o lesiones graves |  | N/A |
|  | Para un sistema de software inicialmente clasificado como clase B o C de seguridad de software, el fabricante ha implementado medidas adicionales de control de riesgos externas al sistema de software y, posteriormente, ha asignado una nueva clasificación de seguridad de software al sistema |  | N/A |
|  | c) El fabricante documenta la clase de seguridad del software asignada a cada sistema de software en el archivo de gestión de riesgos | La clase de seguridad del software asignada a ADAS se encuentra documentada en el archivo de gestión de riesgos RMF-SW–AD-C14, donde se identifica expresamente al sistema como software Clase A y se vincula dicha clasificación con el uso previsto, los límites de uso y las premisas de evaluación de riesgos del producto. Esta documentación es coherente con la clasificación definida en el SDP 4.1–4.3 y queda integrada en el marco de gestión de riesgos del software. | CUMPLE |
|  | d) Cuando un sistema de software se descompone en elementos de software, y cuando un elemento de software se descompone en otros elementos de software, dichos elementos heredan la clasificación de seguridad del software original (o sistema de software), salvo que el fabricante documenta una justificación para clasificar en otra clase de seguridad de software |  | N/A |
|  | Una justificación explica cómo se segregan los nuevos elementos de software para que puedan clasificarse por separado |  | N/A |
|  | e) El fabricante documenta la clase de seguridad del software de cada elemento de software si esa clase es diferente de la clase del elemento de software a partir del cual fue creado por descomposición |  | N/A |
|  | f) Cuando se aplica a un grupo de elementos de software, el fabricante utiliza los procesos y tareas que exige la clasificación del artículo de software mejor clasificado del grupo, a menos que los documentos del fabricante en la gestión de riesgos presenten una justificación para usar una clasificación inferior |  | N/A |
|  | g) Los requisitos de la Clase C se aplican a cada sistema de software, hasta que se asigne una clase de seguridad de software |  | N/A |
| 4.4 | [A, B, C] Software heredado |  |  |
|  | Las cláusulas 5 a 9 se han aplicado para demostrar el cumplimiento del software heredado |  | N/A |
|  | Como alternativa, se han aplicado las cláusulas 4.4.2 a 4.4.5 para demostrar el cumplimiento del software heredado |  | N/A |
| 4.4.2 | [A, B, C] Actividades de gestión de riesgos |  |  |
|  | El fabricante: |  |  |
|  | a) Evalúa cualquier retroalimentación, incluida la información de postproducción, sobre software heredado respecto a incidentes y/o incidentes cercanos, tanto desde su propia organización como/o de los usuarios |  | N/A |
|  | b) Realiza actividades de gestión de riesgos asociadas al uso continuado del software heredado |  | N/A |
|  | Considerando los siguientes aspectos: |  |  |
|  | – Integración del software heredado en la arquitectura general del dispositivo médico |  | N/A |
|  | – Validez continua de las medidas de control de riesgos, implementadas como parte del software heredado |  | N/A |
|  | – Identificación de situaciones peligrosas asociadas con el uso continuado del software heredado |  | N/A |
|  | – Identificación de posibles causas de que el software heredado contribuya a situaciones peligrosas |  | N/A |
|  | – Definición de medidas de control de riesgos para cada posible causa de que el software heredado contribuya a situaciones peligrosas |  | N/A |
| 4.4.3 | [A, B, C] Análisis de brechas |  |  |
|  | Basándose en la clase de seguridad del software heredado, el fabricante realiza un análisis de brechas de los entregables disponibles frente a los requeridos según las 5.2, 5.3, 5.7 y la Cláusula 7 |  | N/A |
|  | a) El fabricante evalúa la validez continuada de los entregables disponibles |  | N/A |
|  | b) Cuando se identifican lagunas, el fabricante evalúa la posible reducción del riesgo resultante de la generación de los entregables faltantes y las actividades asociadas |  | N/A |
|  | c) A partir de esta evaluación, el fabricante determina los entregables a crear y las actividades asociadas a realizar |  | N/A |
|  | Los registros de pruebas de sistemas de software son los entregables mínimos que deben crearse |  | N/A |
| 4.4.4 | [A, B, C] Actividades de cierre de brechas |  |  |
|  | a) El fabricante establece y ejecuta un plan para generar los entregables identificados | N/A | N/A |
|  | Las pruebas objetivas se han utilizado para generar entregables requeridos sin realizar las actividades requeridas por 5.2, 5.3, 5.7 y la Cláusula 7 |  | N/A |
|  | b) El plan aborda el uso del proceso de resolución de problemas para tratar problemas detectados en el software heredado y entregables de acuerdo con la Cláusula 9 |  | N/A |
|  | c) Los cambios en el software heredado se han realizado conforme a la Cláusula 6. |  | N/A |
| 4.4.5 | [A, B, C] Justificación para el uso de software heredado |  |  |
|  | El fabricante documenta la versión del software heredado junto con una justificación para el uso continuado del software heredado |  | N/A |
| 5 | PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  |
| 5.1 | Planificación del desarrollo de software |  |  |
| 5.1.1 | [A, B, C] El fabricante establece un plan (o planes) de desarrollo de software para llevar a cabo las actividades del proceso de desarrollo de software adecuadas al alcance, magnitud y clasificaciones de seguridad del software del sistema a desarrollar. | El plan de desarrollo cubre este requisito y su detalle operativo se localiza en el SDP, Cap. 5. | CUMPLE |
|  | El modelo del ciclo de vida del desarrollo de software está completamente definido o se referencia en el plan (o planes). |  |  |
|  | El plan aborda lo siguiente: |  |  |
|  | a) Los procesos que se van a utilizar en el desarrollo del sistema de software | El SDP describe los procesos del ciclo de vida aplicables al software, incluyendo requisitos, verificación, release, configuración, riesgos y mantenimiento. | CUMPLE |
|  | b) Los entregables (incluye documentación) de las actividades y tareas | Los entregables y registros por fase están identificados en SDP 5.3 | CUMPLE |
|  | c) trazabilidad entre requisitos del sistema, requisitos de software, pruebas de sistemas de software y medidas de control de riesgos implementadas en el software | La trazabilidad entre requisitos, riesgos, verificación y release se define en 2.3, 6.1 y Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | CUMPLE |
|  | d) Configuración de software y gestión de cambios, incluyendo elementos de configuración de la soupa y software utilizado para apoyar el desarrollo | La configuración, los cambios, las herramientas y el control de SOUP están contemplados en SDP 5.4, 5.5 y 16, con soporte en HERR-INV-001 y FT-SW-005 | CUMPLE |
|  | e) Resolución de problemas de software para gestionar problemas detectados en el software, entregables y actividades del dispositivo médico en cada etapa del ciclo de vida | El SDP cubre la resolución de problemas mediante el Cap. 17, que define el flujo de registro, triage, investigación, corrección, verificación y comunicación de problemas a lo largo del ciclo de vida, integrado con cambios, riesgos, CAPA y postmarket. | CUMPLE |
| 5.1.2 | [A, B, C] El fabricante actualiza el plan, según corresponda, a medida que avance el desarrollo | El SDP prevé actualizarse a medida que avance el desarrollo; como evidencia de actualización controlada sobre versiones sucesivas del plan puede consultarte los apartados: “ 0.2 Historial de cambios y control de revisiones” y “0.3 Aprobaciones” | CUMPLE |
| 5.1.3 | [A, B, C] Referencia del plan de desarrollo de software para el diseño y desarrollo de sistemas |  |  |
|  | a) Como entradas para el desarrollo de software, los requisitos del sistema se mencionan en el plan de desarrollo de software por parte del fabricante | Las entradas al desarrollo se materializan mediante UR/PRD y SRS en Cap. 6 del SDP FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6. | CUMPLE |
|  | b) En el plan de desarrollo de software, el fabricante incluye o hace referencia a procedimientos para coordinar el desarrollo de software con el desarrollo del sistema necesario para cumplir la 4.1 (como la integración, verificación y validación del sistema) | El SDP coordina desarrollo con integración, verificación, validación y release en Cap. 5.6, 10, 11 y 12. del SDP | CUMPLE |
| 5.1.4 | [C] Asociados al desarrollo de elementos de software de clase C, en el plan de desarrollo de software se incluyen o se referencian: |  |  |
|  | a) Normas |  | N/A |
|  | b) Métodos |  | N/A |
|  | c) herramientas |  | N/A |
| 5.1.5 | [B, C] El fabricante incluye o hace referencia en el plan de desarrollo de software un plan para integrar los elementos de software (incluida la soup) y realiza pruebas durante la integración |  | N/A |
| 5.1.6 | [A, B, C] En el plan de desarrollo de software, se incluyen o referencian la siguiente información de verificación : |  |  |
|  | a) entregables que requieren verificación | El plan identifica los entregables sujetos a verificación en Cap. 5.6, 10 del SDP | CUMPLE |
|  | b) Las tareas de verificación requeridas para cada actividad del ciclo de vida | Las tareas de verificación por actividad se describen en Cap. 5.6 y 10. del SDP | CUMPLE |
|  | c) Hitos en los que se verifican los entregables | Los hitos/gates de verificación están definidos en SDP 5.1 y 5.6. del SDP | CUMPLE |
|  | d) Los criterios de aceptación para la verificación de los entregables | Los criterios de aceptación se contemplan en Cap. 5.6, 6.3 y 10.2. del SDP | CUMPLE |
| 5.1.7 | [A, B, C] En el plan de desarrollo de software, el fabricante incluye o hace referencia a un plan para llevar a cabo las actividades y tareas del proceso de gestión de riesgos de software, incluyendo la gestión de riesgos relacionados con la soup | La gestión de riesgos está descrita y conectada con requisitos, verificación y release, incluyendo la gestión de RIESGOS relacionados con LA SOUP. Lo anterior esta definido en Cap. 14 del SDP y el entregable RMF-SW–AD-C14. | CUMPLE |
| 5.1.8 | [A, B, C] En el plan de desarrollo de software, el fabricante incluye o hace referencia a información sobre los documentos que se producirán durante el ciclo de vida del desarrollo del software. | El SDP identifica los documentos/entregables del ciclo de vida y su propósito, revisión y localización. Evidencia: Cap. 5.3 | CUMPLE |
|  | Para cada documento identificado o tipo de documento se ha incluido o referenciado la siguiente información: |  |  |
|  | a) Título, nombre o convención de denominación | Los documentos controlados se identifican por código/título o convención de nomenclatura en el SDP y anexos. | CUMPLE |
|  | b) Propósito | El propósito de cada documento o registro se define en el SDP 5.3 del SDP y en las plantillas/anexos asociados. | CUMPLE |
|  | c) Procedimientos y responsabilidades para el desarrollo, revisión, aprobación y modificación | Las reglas de desarrollo, revisión, aprobación y modificación se describen en Cap. 5.2, 5.3, 5.7 y 18.1 del SDP, apoyadas por FT-SW-004 | CUMPLE |
| 5.1.9 | [A, B, C] El fabricante incluye o hace referencia a la información de gestión de configuración de software en el plan de desarrollo de software | La gestión de configuración está definida y referenciada en el plan. Evidencia: Cap. 5.1, 5.4 y 16 del SDP y los entregables HERR-INV-001, FT-SW-005 | CUMPLE |
|  | La información de gestión de configuración de software incluye o hace referencia: |  |  |
|  | a) Las clases, tipos, categorías o listas de elementos a controlar | Las categorías/listas de elementos a controlar se describen en gestión de configuración Cap. 16 y en el entregable HERR-INV-001 inventario de herramientas/terceros. | CUMPLE |
|  | b) Las actividades y tareas de gestión de configuración de software | Las actividades de configuración se definen en Cap. 16 y se referencian desde 5.1 y 5.4. del SDP | CUMPLE |
|  | c) La(s) organización(es) responsable de llevar a cabo la gestión de configuración de software y las actividades | Cumple. Los roles responsables de configuración, build, QA y revisión están definidos en 5.2 y FT-SW-001/002. | CUMPLE |
|  | d) Su relación con otras organizaciones, como el desarrollo o mantenimiento de software | Cumple. El SDP relaciona desarrollo, QA, DevOps, RA y SGC para actividades de configuración. | CUMPLE |
|  | e) Cuándo los elementos deben colocarse bajo control de configuración | Cumple. El plan establece control de configuración previo a verificación y liberación mediante baselines y control de versiones. Evidencia: SDP 5.1 (implementación bajo control de configuración, gates, baselines y trazabilidad por versión), 5.3 (regla general de que todo entregable o registro de evidencia debe quedar bajo control documental o de configuración), 16.1 (política de configuración) y 16.3–16.4 (baselines y build control) | CUMPLE |
|  | f) Cuando se va a utilizar el proceso de resolución de problemas | Cumple. El uso del proceso de resolución de problemas se referencia desde gestión de configuración y mantenimiento. Evidencia: SDP 17 (Resolución de problemas), con soporte en 13 (mantenimiento de software) y 16.5 (control de cambios vinculado a trazabilidad). Adicionalmente, 5.1 ya establece que los cambios pueden originarse en defectos, incidencias o vulnerabilidades, y 5.3 incluye los registros de resolución de problemas como evidencia transversal junto con gestión de configuración y SGC. | CUMPLE |
| 5.1.10 | [B, C] Los elementos a controlar incluyen herramientas, objetos o configuraciones, utilizadas para desarrollar el software del dispositivo médico, lo que podría afectar al software del dispositivo médico |  | N/A |
| 5.1.11 | [B, C] El fabricante planea colocar los elementos de configuración bajo control de gestión de configuración documentado antes de que sean verificados |  | N/A |
| 5.1.12 | [B, C] En el plan de desarrollo de software, el fabricante incluye o hace referencia a un procedimiento para: |  | N/A |
|  | a) Identificar categorías de defectos que pueden introducirse en función de la tecnología de programación seleccionada que sean relevantes para su sistema de software |  | N/A |
|  | b) Documentar pruebas que demuestren que estos defectos no contribuyen a un riesgo inaceptable |  | N/A |
| 5.2 | Análisis de requisitos de software |  |  |
| 5.2.1 | [A, B, C] Para cada sistema de software del dispositivo médico, el fabricante define y documenta los requisitos del sistema de software a partir de los requisitos a nivel de sistema | Cumple. Los requisitos de software se definen y documentan a partir de necesidades de usuario/producto mediante UR/PRD y SRS. Evidencia: Cap. 6 FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6. | CUMPLE |
| 5.2.2 | [A, B, C] Según corresponda al software del dispositivo médico, el fabricante incluye en los requisitos de software: |  |  |
|  | a) Requisitos funcionales y de capacidades | Cumple. Los requisitos funcionales y de capacidad están recogidos en la SRS. Evidencia: Cap. 6 del SDP, FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | b) entradas y salidas del sistema de software | Cumple. La plantilla SRS contempla entradas y salidas esperadas; para todos los requisitos con ese nivel de detalle en FT_SW_Especificacion_SRS_C6. | CUMPLE |
|  | c) Interfaces entre el sistema de software y otros sistemas | Cumple. Las interfaces están contempladas en UR/PRD, SRS y trazabilidad. FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | d) Alarmas, advertencias y mensajes del operador controlados por software | Cumple, Los requisitos de notificaiones y mensajes están identificados. Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | e) Requisitos de seguridad | Cumple. Los requisitos de seguridad se documentan en FT_SW_Registro_requisitos_ciberseguridad | CUMPLE |
|  | f) requisitos de interfaz de usuario implementados por software | Cumple. Los requisitos de interfaz de usuario están previstos en UR/PRD y SRS. Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | g) definición de datos y requisitos de bases de datos | Cumple, Los requisitos de datos/BD se contemplan en SRS y NFR. Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | h) requisitos de instalación y aceptación del software del dispositivo médico entregado en el/los sitios de operación y mantenimiento | Cumple. El contexto de instalación/aceptación existe y se Documenta en los entregables; ficha técnica y manual de instalación. | CUMPLE |
|  | i) requisitos relacionados con los métodos de operación y mantenimiento | Cumple. El mantenimiento se describe en Cap. 13 del SDP, FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | j) requisitos relacionados con los aspectos de la red informática | Los aspectos de red se consideran en alcance, integraciones y ciberseguridad secciones del SDP. | CUMPLE |
|  | k) Requisitos de mantenimiento para usuarios | Cumple. Se contemplan necesidades de mantenimiento/soporte Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 y FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | l) requisitos regulatorios | Cumple. El marco regulatorio está identificado en Cap. 2 del SDP. |  |
| 5.2.3 | [B, C] El fabricante incluye las medidas de control de riesgos implementadas en el software en los requisitos correspondientes al software del dispositivo médico |  | N/A |
| 5.2.4 | [A, B, C] El fabricante reevalúa el análisis de riesgos de dispositivos médicos cuando se establecen los requisitos de software y lo actualiza según corresponda | Cumple. El SDP establece la reevaluación de riesgos al definir requisitos, Evidencia: Cap. 14 del SDP / RMF-SW–AD-C14. | CUMPLE |
| 5.2.5 | [A, B, C] El fabricante se asegura de que los requisitos existentes, incluidos los del sistema, sean reevaluados y actualizados según corresponda como resultado de la actividad de análisis de requisitos de software. | Cumple. El proceso prevé reevaluar y actualizar requisitos existentes cuando cambian las entradas o el análisis. Evidencia: Cap. 6.7 del SDP y FT_SW_RR_AD_Registro_revision_y_decisiones_requisitos_C6. | CUMPLE |
| 5.2.6 | [A, B, C] El fabricante verifica y documenta que el software requiere: |  |  |
|  | a) Implementar los requisitos del sistema, incluidos los relacionados con el control de riesgos | Cumple. Los requisitos del sistema se implementan mediante UR/PRD y SRS controlados, con derivación explícita de controles de riesgo a requisitos de software y trazabilidad a verificación y release. Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6, FT_SW_Especificacion_SRS_C6, Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | CUMPLE |
|  | b) No se contradicen entre sí | Cumple. El SDP establece revisión formal de requisitos para confirmar completitud, consistencia y ausencia de contradicciones antes de su baseline y liberación. Evidencia: FT_SW_RR_AD_Registro_revision_y_decisiones_requisitos_C6, FT-SW-004_Registro_revisiones_y_aprobaciones y FT_SW_Especificacion_SRS_C6. | CUMPLE |
|  | c) Se expresan en términos que evitan la ambigüedad | Cumple. La SRS exige redacción clara, implementable y verificable, evitando expresiones ambiguas y manteniendo criterios de aceptación observables. Evidencia: FT_SW_RR_AD_Registro_revision_y_decisiones_requisitos_C6, FT-SW-004_Registro_revisiones_y_aprobaciones y FT_SW_Especificacion_SRS_C6. | CUMPLE |
|  | d) Se expresan en términos que permiten el establecimiento de criterios de prueba y la realización de las pruebas | Cumple. Los requisitos deben incluir o referenciar criterios de aceptación y método de verificación, y la baseline por release exige al menos un caso de verificación con resultado registrado por requisito en alcance. Evidencia: FT_SW_Especificacion_SRS_C6, Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6, plan/casos de verificación y Release Audit Package. | CUMPLE |
|  | e) Puede identificarse de forma única | Cumple. Los requisitos se identifican de forma única mediante ids: Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6, FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | CUMPLE |
|  | f) Son rastreables a los requisitos del sistema u otra fuente | Cumple: El SDP exige trazabilidad bidireccional desde UR/PRD u otra fuente controlada hacia SRS, RISK, VER y release, preservada además en la baseline por versión. Evidencia: FT_SW_UR_PRD_Registro_C6, FT_SW_Especificacion_SRS_C6, Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | CUMPLE |
| 5.3 | Diseño arquitectónico de software |  |  |
| 5.3.1 | [B, C] El fabricante transforma los requisitos del software del dispositivo médico en una arquitectura documentada que describe la estructura del software e identifica los elementos del software |  | N/A |
| 5.3.2 | [B, C] El fabricante desarrolla y documenta una arquitectura para las interfaces entre los elementos de software y los componentes externos a los elementos de software (tanto software como hardware), y entre los elementos de software |  | N/A |
| 5.3.3 | [B, C] Si un artículo de software se identifica como sopa, el fabricante especifica requisitos funcionales y de rendimiento necesarios para el artículo de sopa |  | N/A |
| 5.3.4 | [B, C] Si un elemento de software se identifica como sopa, el fabricante especifica el hardware y software del sistema necesarios para soportar el correcto funcionamiento del artículo de sopa |  | N/A |
| 5.3.5 | [C] El fabricante identifica cualquier segregación entre elementos de software que sea necesaria para el control de riesgos y establece cómo garantizar que dicha segregación sea efectiva |  | N/A |
| 5.3.6 | [B, C] El fabricante verifica y documenta que: |  | N/A |
|  | a) La arquitectura del software implementa el sistema y los requisitos del software, incluidos los relacionados con el control de riesgos |  | N/A |
|  | b) La arquitectura de software es capaz de soportar interfaces entre elementos de software y entre elementos de software y hardware |  | N/A |
|  | c) La arquitectura del dispositivo médico soporta el correcto funcionamiento de cualquier elemento de sopa |  | N/A |
| 5.4 | Diseño detallado de software |  |  |
| 5.4.1 | [B, C] El fabricante subdivide el software hasta que está representado por unidades de software |  | N/A |
| 5.4.2 | [C] El fabricante documenta un diseño con suficiente detalle para permitir la correcta implementación de cada unidad de software |  | N/A |
| 5.4.3 | [C] El fabricante documenta un diseño para cualquier interfaz entre la unidad de software y los componentes externos (hardware o software), así como cualquier interfaz entre unidades de software, lo suficientemente detallado para implementar correctamente cada unidad de software y sus interfaces |  | N/A |
| 5.4.4 | [C] El fabricante verifica y documenta que el diseño detallado del software: |  | N/A |
|  | a) Implementa la arquitectura de software |  | N/A |
|  | b) Está libre de contradicción con la arquitectura del software |  | N/A |
| 5.5 | Implementación de unidades de software |  |  |
| 5.5.1 | [A, B, C] El fabricante implementa cada unidad de software | La implementación de software se realiza bajo control de configuración (Cap. 9), pero la evidencia final de ejecución por release aún debe cerrarse. Pendiente: Cap. 12.5 Release Audit Package + evidencias de repositorio/pipeline. |  |
| 5.5.2 | [B, C] El fabricante establece estrategias, métodos y procedimientos para verificar las unidades de software |  | N/A |
|  | Cuando la verificación se realiza mediante pruebas, los procedimientos de prueba se evalúan para comprobar su adecuación |  | N/A |
| 5.5.3 | [B, C] El fabricante establece los criterios de aceptación para las unidades de software antes de integrarlas en los elementos de software más grandes según corresponda, y se asegura de que las unidades de software cumplan los criterios de aceptación |  | N/A |
| 5.5.4 | [C] Cuando está presente en el diseño, el fabricante incluye criterios adicionales de aceptación según corresponda para: |  | N/A |
|  | a) Secuencia de eventos propia |  | N/A |
|  | b) Flujo de datos y control |  | N/A |
|  | c) Asignación planificada de recursos |  | N/A |
|  | d) Gestión de fallos (definición de errores, aislamiento y recuperación) |  | N/A |
|  | e) Inicialización de variables |  | N/A |
|  | f) Autodiagnóstico |  | N/A |
|  | g) Gestión de memoria y desbordamientos de memoria |  | N/A |
|  | h) Condiciones de frontera |  | N/A |
| 5.5.5 | [B, C] El fabricante realiza la verificación de la unidad de software y documenta los resultados |  | N/A |
| 5.6 | Integración de software y pruebas de integración |  |  |
| 5.6.1 | [B, C] El fabricante integra las unidades de software de acuerdo con el plan de integración |  | N/A |
| 5.6.2 | [B, C] El fabricante verifica que las unidades de software hayan sido integradas en los elementos de software y/o en el sistema de software de acuerdo con el plan de integración y conserva los registros de la evidencia de dicha verificación |  | N/A |
| 5.6.3 | [B, C] El fabricante prueba los elementos de software integrados conforme al plan de integración y documenta los resultados |  | N/A |
| 5.6.4 | [B, C] Para las pruebas de integración de software, el fabricante aborda si el elemento integrado funciona como se espera |  | N/A |
| 5.6.5 | [B, C] El fabricante evalúa los procedimientos de prueba de integración para comprobar su adecuación |  | N/A |
| 5.6.6 | [B, C] Cuando se integran los elementos de software, el fabricante realiza pruebas de regresión adecuadas para demostrar que no se han introducido defectos en el software previamente integrado |  | N/A |
| 5.6.7 | [B, C] El fabricante: |  |  |
|  | a) Documenta el resultado de la prueba (aprobado/suspendido y una lista de anomalías) |  | N/A |
|  | b) Conserva registros suficientes para permitir que la prueba se repita |  | N/A |
|  | c) Identifica al evaluador |  | N/A |
| 5.6.8 | [B, C] El fabricante introduce anomalías encontradas durante la integración y las pruebas de integración de software en un proceso de resolución de problemas de software |  | N/A |
| 5.7 | Pruebas de sistemas de software |  |  |
| 5.7.1 | [A, B, C] Establecer pruebas para los requisitos de software |  |  |
|  | a) El fabricante establece y realiza un conjunto de pruebas, expresadas como estímulos de entrada, resultados esperados, criterios de aprobado/fallo y procedimientos, para realizar pruebas de sistemas de software, de modo que se cubran todos los requisitos de software | Cumple. Se establecen pruebas con estímulos, resultados esperados, criterios PASS/FAIL y procedimiento. Evidencia: SDP 10.1–10.3, FT-SW-VER-001-C10 y Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6. | CUMPLE |
|  | b) El fabricante evalúa la adecuación de las estrategias de verificación y los procedimientos de prueba. | Cumple. La adecuación de estrategias y procedimientos de prueba se revisa en el marco del plan de verificación. Evidencia: SDP 10.1–10.2, 10.7, ANX-AD-05-05-C11 y FT-SW-004_Registro_revisiones_y_aprobaciones. | CUMPLE |
| 5.7.2 | [A, B, C] El fabricante introduce anomalías encontradas durante las pruebas del sistema de software en un proceso de resolución de problemas de software | Cumple. Las anomalías detectadas en pruebas de sistema se introducen en el proceso de resolución de problemas. Evidencia: SDP 10.7 y 17; FT-SW-REL-003_Plantilla_Issues_Abiertos_y_Aceptabilidad_C12. | CUMPLE |
| 5.7.3 | [A, B, C] Cuando se realizan cambios durante las pruebas del sistema de software, el fabricante: |  |  |
|  | a) Repite pruebas, realiza pruebas modificadas o realiza pruebas adicionales, según corresponda, para verificar la eficacia del cambio en la corrección del problema | Cumple. Ante un cambio, se repiten o amplían las pruebas según corresponda para confirmar la corrección. Evidencia: SDP 10.7 y 17; FT-SW-VER-001-C10. | CUMPLE |
|  | b) Realiza pruebas apropiadas para demostrar que no se han introducido efectos secundarios no deseados | Cumple. Se prevén pruebas apropiadas para descartar efectos secundarios no deseados. Evidencia: SDP 10.1, 10.7 y 13; ANX-AD-05-05-C11 y FT-SW-VER-001-C10. | CUMPLE |
|  | c) Realiza actividades relevantes de gestión de riesgos según la definición en 7.4 | Cumple. Los cambios detectados durante pruebas se conectan con actividades de gestión de riesgos cuando aplica. Evidencia: SDP 10.7, 13 y 14; RMF-SW–AD-C14 y Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6. | CUMPLE |
| 5.7.4 | [A, B, C] Evaluar las pruebas de sistemas de software |  |  |
|  | El fabricante evalúa la idoneidad de las estrategias de verificación y los procedimientos de prueba | Cumple. La idoneidad de estrategias y procedimientos de prueba se revisa como parte del plan y del cierre de verificación. Evidencia: SDP 10.1–10.2, 10.7 y ANX-AD-05-05-C11. | CUMPLE |
|  | El fabricante verifica que: |  |  |
|  | a) Todos los requisitos de software han sido probados o verificados de otro modo | Cumple. La baseline por release exige que los requisitos en alcance queden probados o verificados de otro modo. Evidencia: SDP 10.3 y 12.5.2; Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
|  | b) Se registra la trazabilidad entre los requisitos de software y las pruebas u otras verificaciones | Cumple. La trazabilidad entre requisitos y pruebas se mantiene en la matriz maestra de release. Evidencia: SDP 10.3 y 12.5.2; Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | CUMPLE |
|  | c) Los resultados de las pruebas cumplen los criterios requeridos de aprobado/suspenso | Cumple. Los resultados de prueba se evalúan frente a criterios objetivos de aprobado/suspenso. Evidencia: SDP 10.2 y 10.4; FT-SW-VER-001-C10 y ANX-AD-05-05-C11. | CUMPLE |
| 5.7.5. | [A, B, C] Para apoyar la repetibilidad de las pruebas, el fabricante documenta: |  |  |
|  | a) Una referencia a procedimientos de casos de prueba que muestren las acciones requeridas y los resultados esperados | Cumple. Se documenta la referencia a procedimientos o casos de prueba con acciones y resultados esperados. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y SDP 10.3. | CUMPLE |
|  | b) El resultado de la prueba (aprobado/suspendido y una lista de anomalías) | Cumple. Se documenta el resultado de la prueba y las anomalías asociadas. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, FT-SW-REL-003-C12 y SDP 10.4, 10.7. | CUMPLE |
|  | c) La versión del software probada | Cumple. La versión probada queda identificada en la evidencia de verificación y de release. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, FT-SW-REL-001-C12, FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 y PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | d) Configuraciones relevantes de hardware y software para pruebas | Cumple. Se documentan las configuraciones relevantes de hardware y software para la prueba. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 / PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | e) Herramientas de prueba relevantes | Cumple. Las herramientas de prueba relevantes quedan identificadas en la evidencia y en el inventario aplicable. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, HERR-INV-001, FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 y PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | f) Fecha de prueba | Cumple. La fecha de prueba se conserva como parte del registro de ejecución. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 / PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | g) la identidad de la persona responsable de ejecutar la prueba y registrar los resultados | Cumple. La persona responsable de ejecutar y registrar la prueba queda identificada en el registro correspondiente. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-004_Registro_revisiones_y_aprobaciones. | CUMPLE |
| 5.8 | Lanzamiento de software para su utilización a nivel de sistema |  |  |
| 5.8.1 | [A, B, C] El fabricante se asegura de que todas las actividades de verificación del software se hayan completado y que los resultados se hayan evaluado antes de que el software sea lanzado | Cumple. Antes de liberar, la versión requiere cierre de verificación y evaluación de resultados. Evidencia: SDP 12.5.4 y 12.5.7; FT-SW-REL-001-C12 y FT-SW-REL-004-C12. | CUMPLE |
| 5.8.2 | [A, B, C] El fabricante documenta todas las anomalías residuales conocidas | Cumple. Las anomalías residuales conocidas se documentan antes de la liberación. Evidencia: SDP 12.5.6; FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
| 5.8.3 | [B, C] El fabricante se aseguró de que todas las anomalías residuales conocidas hayan sido evaluadas para garantizar que no contribuyan a un riesgo inaceptable |  | N/A |
| 5.8.4 | [A, B, C] El fabricante documentó la versión del software del dispositivo médico que se está lanzando | Cumple. La versión liberada se documenta mediante identidad de configuración y aprobación formal. Evidencia: SDP 12.5.1 y 12.5.7; FT-SW-REL-001-C12, FT-SW-REL-004-C12, FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 y PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
| 5.8.5 | [B, C] El fabricante documenta el procedimiento y el entorno utilizados para crear el software publicado |  | N/A |
| 5.8.6 | [B, C] El fabricante se asegura de que todas las actividades y tareas del plan de desarrollo de software (o plan de mantenimiento) estén completas junto con la documentación asociada |  | N/A |
| 5.8.7 | [A, B, C] Durante al menos un periodo de tiempo determinado como el mayor de: la vida útil del software del dispositivo médico según lo definido por el fabricante o un tiempo especificado por los requisitos regulatorios pertinentes, el fabricante archiva: |  |  |
|  | a) El software del dispositivo médico y los elementos de configuración | Cumple. Se archivan el software liberado y los elementos de configuración asociados. Evidencia: SDP 12.5, 16.1–16.4; FT-SW-REL-001-C12 y FT-SW-005_CI-List. | CUMPLE |
|  | b) La documentación | Cumple. Se archiva la documentación aplicable a la release bajo control documental. Evidencia: SDP 12.5, y 16.7; FT-SW-REL-001-C12, FT-SW-REL-002-C12 y FT-SW-REL-004-C12. | CUMPLE |
| 5.8.8 | [A, B, C] El fabricante establece procedimientos para garantizar que el software del dispositivo médico publicado pueda entregarse de forma fiable hasta el punto de uso sin corrupción ni cambios no autorizados | Cumple. La entrega controlada del software liberado se soporta mediante identidad de configuración, empaquetado de evidencia y despliegue controlado. Evidencia: SDP 12.1, 12.5.1 y 16.4; FT-SW-PIPE-CORE-001-C16, PIPE-CI-ADAS-001 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
|  | Estos procedimientos abordan la producción y manejo de medios que contienen el software del dispositivo médico , incluyendo, según corresponda: |  |  |
|  | – Replicación | Cumple. La replicación/producción de artefactos se realiza bajo control de build y publicación. Evidencia: SDP 16.4; FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 y PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | – Etiquetado de medios | Cumple. La identificación y etiquetado de la versión se soportan por la identidad de configuración y notas de versión. Evidencia: SDP 12.4–12.5.1; FT-SW-REL-001-C12 y FT-SW-REL-002-C12. | CUMPLE |
|  | – Embalaje | Cumple. El empaquetado y cierre de evidencia de release se documentan en el paquete de auditoría por versión. Evidencia: FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline. | CUMPLE |
|  | – Protección | Cumple. La protección frente a cambios no autorizados se apoya en control de configuración y artefactos identificados por hash/digest. Evidencia: SDP 16 y 12.5.1; FT-SW-REL-001-C12, FT-SW-PIPE-CORE-001-C16 y PIPE-CI-ADAS-001. | CUMPLE |
|  | – Almacenamiento | Cumple. El almacenamiento y retención de artefactos y documentación están contemplados en release y gestión documental. Evidencia: SDP 12.5, 16.7 y 18; FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
|  | – Entrega | Cumple. La entrega al punto de uso se gestiona como parte del proceso de release y despliegue controlado. Evidencia: SDP 12 y 16; FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline. | CUMPLE |
| 7 | PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SOFTWARE |  |  |
| 7.1 | Análisis del software que contribuye a situaciones peligrosas |  |  |
| 7.1.1 | [B, C] El fabricante identifica elementos de software que podrían contribuir a una situación peligrosa identificada en la actividad de análisis de riesgos de dispositivos médicos de la ISO 14971 |  | N/A |
| 7.1.2 | [B, C] El fabricante identifica posibles causas de que el elemento de software mencionado anteriormente contribuya a una situación peligrosa |  | N/A |
|  | El fabricante considera posibles causas, incluyendo, según corresponda: |  | N/A |
|  | a) Especificación incorrecta o incompleta de funcionalidad |  | N/A |
|  | b) Defectos de software en la funcionalidad del elemento de software identificado |  | N/A |
|  | c) Fallo o resultados inesperados de la sopa |  | N/A |
|  | d) Fallos de hardware u otros defectos de software que puedan resultar en un funcionamiento impredecible del software |  | N/A |
|  | e) Uso indebido razonablemente previsible |  | N/A |
| 7.1.3 | [B, C] Si un fallo o resultados inesperados de la sopa son una posible causa de que el elemento de software contribuya a una situación peligrosa, el fabricante evalúa como mínimo cualquier lista de anomalías publicada por el proveedor del artículo de sopa relevante para la versión del producto utilizada en el dispositivo médico para determinar si alguno de los conocidos Las anomalías dan lugar a una secuencia de eventos que podrían dar lugar a una situación peligrosa |  | N/A |
| 7.1.4 | [B, C] El fabricante documenta en el archivo de gestión de riesgos posibles causas de que el elemento de software contribuya a una situación peligrosa |  | N/A |
| 7.2 | Medidas de control de riesgos |  |  |
| 7.2.1 | [B, C] Para cada caso documentado en el archivo de gestión de riesgos donde un elemento de software pueda contribuir a una situación peligrosa, el fabricante define y documenta medidas de control de riesgos conforme a ISO 14971 |  | N/A |
| 7.2.2 | [B, C] Si una medida de control de riesgos se implementa como parte de las funciones de un elemento de software, el fabricante: |  | N/A |
|  | a) Incluye la medida de control de riesgos en los requisitos de software |  | N/A |
|  | b) Asigna a cada elemento de software que contribuye a la implementación de una medida de control de riesgos una clase de seguridad de software basada en el riesgo que la medida de control de riesgos está controlando |  | N/A |
|  | c) Desarrolla el elemento de software conforme a la Cláusula 5 |  | N/A |
| 7.3 | Verificación de medidas de control de riesgos |  |  |
| 7.3.1 | [B, C] Se verifica la implementación de cada medida de control de riesgos documentada en la 7.2, y esta verificación está documentada |  | N/A |
|  | El fabricante revisa la medida de control de riesgos y determina si podría provocar una nueva situación peligrosa |  | N/A |
| 7.3.3 | [B, C] El fabricante documenta la trazabilidad de los riesgos de software según corresponda: |  | N/A |
|  | a) De la situación peligrosa al elemento de software |  | N/A |
|  | b) Del elemento de software a la causa específica del software |  | N/A |
|  | c) Desde la causa del software hasta la medida de control de riesgos |  | N/A |
|  | d) Desde la medida de control de riesgos hasta la verificación de la medida de control de riesgos |  | N/A |
| 7.4 | Gestión de riesgos de cambios de software |  |  |
| 7.4.1 | [A, B, C] El fabricante analiza los cambios en el software del dispositivo médico (incluida la soup) para determinar si: |  |  |
|  | a) Se introducen causas potenciales adicionales que contribuyen a una situación peligrosa | Cumple. Se analiza si el cambio introduce causas adicionales que puedan contribuir a una situación peligrosa. Evidencia: SDP 13 y 14; RMF-SW–AD-C14. | CUMPLE |
|  | b) Se requieren medidas adicionales de control de riesgos de software | Cumple. Se analiza si el cambio requiere medidas adicionales de control de riesgos software. Evidencia: SDP 13 y 14; RMF-SW–AD-C14 y Anexo_A. | CUMPLE |
| 7.4.2 | [B, C] El fabricante analiza los cambios en el software, incluidos los cambios en la soup, para determinar si la modificación del software podría interferir con las medidas de control de riesgos existentes |  | N/A |
| 7.4.3 | [B, C] El fabricante realiza las actividades de gestión de riesgos relevantes definidas en los capítulos 7.1, 7.2 y 7.3 basándose en estos análisis |  | N/A |
| 8 | PROCESO DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE |  |  |
| 8.1 | Identificación de configuración |  |  |
| 8.1.1 | [A, B, C] El fabricante establece un esquema para que la identificación única de los elementos de configuración y sus versiones se controle según el desarrollo y la planificación de configuración especificados en 5.1 | Cumple. Se establece un esquema de identificación única de elementos de configuración y versiones. Evidencia: SDP 16.1–16.4; FT-SW-005_CI-List y HERR-INV-001. | CUMPLE |
| 8.1.2 | [A, B, C] Para cada elemento de configuración de sopa utilizado, incluidas las bibliotecas estándar, el fabricante documenta: |  |  |
|  | a) El título | Cumple. Se identifica el título o nombre del elemento de configuración de terceros. Evidencia: HERR-INV-001 y SBOM por release. | CUMPLE |
|  | b) El fabricante | Cumple. Se identifica el fabricante/proveedor cuando aplica. Evidencia: HERR-INV-001 y SBOM por release. | CUMPLE |
|  | c) El designador único de sopa | Cumple. Se mantiene un designador o referencia identificable del elemento de terceros. Evidencia: HERR-INV-001, SBOM y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
| 8.1.3 | [A, B, C] El fabricante documenta el conjunto de elementos de configuración y sus versiones que conforman la configuración del sistema de software |  |  |
| 8.2 | Control de cambios |  |  |
| 8.2.1 | [A, B, C] El fabricante cambia los elementos de configuración identificados como controlados según la versión 8.1 solo en respuesta a una solicitud de cambio aprobada | Cumple. Los cambios sobre elementos controlados solo se realizan bajo control formal de cambios. Evidencia: SDP 13, 16.5 y 17; FT-SW-004 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
| 8.2.2 | [A, B, C] El fabricante implementa el cambio según lo especificado en la solicitud de cambio | Cumple. La implementación del cambio queda sujeta al flujo definido de cambio, verificación y liberación. Evidencia: SDP 13, 16.5 y 17; FT-SW-004. | CUMPLE |
|  | El fabricante identifica y realiza cualquier actividad que deba repetirse como resultado del cambio, incluyendo cambios en la clasificación de seguridad del software de sistemas y elementos de software | Cumple. Como resultado del cambio se identifican y repiten las actividades necesarias, incluida la verificación afectada. Evidencia: SDP 10.7, 13 y 16.5; FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
| 8.2.3 | [A, B, C] El fabricante verifica el cambio, incluyendo la repetición de cualquier verificación que haya sido invalidada por el cambio y teniendo en cuenta las 5.7.3 y 9.7 | Cumple. El cambio se verifica y se repite la verificación invalidada cuando corresponde. Evidencia: SDP 10.7, 13 y 16.5; FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
| 8.2.4 | [A, B, C] El fabricante mantiene registros de las relaciones y dependencias entre: |  |  |
|  | a) solicitud de cambio | Cumple. La solicitud o necesidad de cambio queda identificada dentro del flujo de control. Evidencia: SDP 16.5 y 17; FT-SW-REL-003-C12 y FT-SW-004. y FT-SW-CR-001-C13 | CUMPLE |
|  | b) informe de problemas relevantes | Cumple. Los problemas relevantes se relacionan con el tratamiento del cambio. Evidencia: SDP 17; FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
|  | c) Aprobación de la solicitud de cambio | Cumple. La aprobación del cambio queda registrada en el flujo documental aplicable. Evidencia: FT-SW-004 y FT-SW-REL-004-C12, cuando corresponda a release. | CUMPLE |
| 8.3 | [A, B, C] El fabricante conserva registros recuperables del historial de elementos de configuración controlados, incluida la configuración del sistema | Cumple. Se conservan registros recuperables del historial de configuración del sistema. Evidencia: SDP 12.5, 16 y 18; FT-SW-005_CI-List, FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline. | CUMPLE |
| 9 | PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOFTWARE |  |  |
| 9.1 | [A, B, C] El fabricante prepara un informe de problemas para cada problema detectado en el software del dispositivo médico | Cumple. El proceso de resolución de problemas prevé un registro para cada problema detectado. Evidencia: SDP 17 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
|  | Los informes de problemas incluyen una declaración de criticidad (por ejemplo, efecto en el rendimiento, seguridad o protección) así como otra información que puede ayudar a resolver el problema (por ejemplo, dispositivos afectados, accesorios compatibles afectados) | Cumple. Los registros de problemas incluyen valoración de criticidad e información relevante para su tratamiento. Evidencia: SDP 17 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
| 9.2 | [A, B, C] El fabricante: |  |  |
|  | a) Investiga el problema y, si es posible, identifica las causas | Cumple. El problema se investiga y, cuando es posible, se identifica su causa. Evidencia: SDP 17 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
|  | b) evalúa la relevancia del problema para la seguridad utilizando el proceso de gestión de riesgos de software | Cumple. La relevancia para seguridad se evalúa usando el proceso de gestión de riesgos del software. Evidencia: SDP 14 y 17; RMF-SW–AD-C14. | CUMPLE |
|  | c) Documenta el resultado de la investigación y evaluación | Cumple. El resultado de la investigación y evaluación queda documentado. Evidencia: SDP 17 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
|  | d) crea una solicitud de cambio para las acciones necesarias para corregir el problema, o documentar la razón de no tomar acción | Cumple. El proceso prevé abrir el tratamiento correctivo o documentar la razón de no actuar. Evidencia: SDP 17, 16.5 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
| 9.3 | [A, B, C] El fabricante informa a las partes implicadas de la existencia del problema, según corresponda | Cumple. La comunicación a partes implicadas se integra con el proceso de problemas y, cuando aplica, con release notes. Evidencia: SDP 12.4 y 17; FT-SW-REL-002-C12 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
| 9.4 | [A, B, C] El fabricante aprueba e implementa todas las solicitudes de cambio, respetando los requisitos del proceso de control de cambios | Cumple. Las solicitudes de cambio se aprueban e implementan respetando el control de cambios. Evidencia: SDP 13, 16.5 y 17; FT-SW-004. | CUMPLE |
| 9.5 | [A, B, C] El fabricante mantiene registros de los informes de problemas y su solución, incluyendo su verificación | Cumple. Se mantienen registros del problema, su solución y su verificación. Evidencia: SDP 17, FT-SW-REL-003-C12 y FT-SW-VER-001-C10. | CUMPLE |
|  | El fabricante actualiza el archivo de gestión de riesgos según corresponda | Cumple. El archivo de gestión de riesgos se actualiza cuando corresponde. Evidencia: SDP 14 y 17; RMF-SW–AD-C14. | CUMPLE |
| 9.6 | [A, B, C] El fabricante realiza análisis para detectar tendencias en los informes de problemas | Cumple. El proceso contempla análisis de tendencias dentro del bucle de retroalimentación y postmarket. Evidencia: SDP 14.7 y 17. | CUMPLE |
| 9.7 | [A, B, C] El fabricante verifica las resoluciones para determinar si: |  |  |
|  | a) el problema se ha resuelto y el informe del problema se ha cerrado | Cumple. Se verifica que el problema se ha resuelto y puede cerrarse. Evidencia: SDP 17 y FT-SW-REL-003-C12. | CUMPLE |
|  | b) se han invertido las tendencias adversas | Cumple. Cuando aplica, se analiza la reversión de tendencias adversas. Evidencia: SDP 14.7 y 17. | CUMPLE |
|  | c) se han implementado solicitudes de cambio en el software y actividades correspondientes de dispositivos médicos | Cumple. Se verifica la implantación de las solicitudes de cambio en software y actividades asociadas. Evidencia: SDP 13, 16.5 y 17; FT-SW-004. y FT-SW-CR-001-C13 | CUMPLE |
|  | d) se han introducido problemas adicionales | Cumple. Se comprueba que no se han introducido problemas adicionales. Evidencia: SDP 10.7 y 17; FT-SW-VER-001-C10. | CUMPLE |
| 9.8 | [A, B, C] Al probar, volver a probar o hacer pruebas de regresión de elementos y sistemas de software tras un cambio, el fabricante incluye en la documentación de prueba: |  |  |
|  | a) Resultados de las pruebas | Cumple. Se documentan los resultados de las pruebas. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
|  | b) anomalías encontradas | Cumple. Se documentan las anomalías encontradas. Evidencia: FT-SW-REL-003-C12 y FT-SW-VER-001-C10. | CUMPLE |
|  | c) La versión del software probada | Cumple. Se documenta la versión del software probada. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, FT-SW-REL-001-C12 y documentos de pipeline. | CUMPLE |
|  | d) Configuraciones relevantes de hardware y software para pruebas | Cumple. Se documentan configuraciones relevantes de hardware y software para la prueba. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-REL-001-C12 | CUMPLE |
|  | e) Herramientas de prueba relevantes | Cumple. Se documentan las herramientas de prueba relevantes. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10, HERR-INV-001 y documentos de pipeline. | CUMPLE |
|  | f) Fecha de prueba | Cumple. Se documenta la fecha de prueba. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-REL-001-C12. | CUMPLE |
|  | g) Identificación del tester | Cumple. Se identifica a la persona responsable de la prueba. Evidencia: FT-SW-VER-001-C10 y FT-SW-004. | CUMPLE |

| Anexo |  | Software - Mapeo de las pruebas requeridas y documentos del fabricante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cláusula estándar | Entregables |  | Título | Revisión # | Fecha |
| 4.3 | Documento de clasificación de seguridad del software |  | SDP.pdf capítulos 4.1- 4.3 | 1.0.0 | 05/05/2026 |
|  |  |  | RMF-SW-ADAS_marco_gestion_riesgos_C14 | 1.0.1 | 07 / 05 / 2026 |
| 4.3 | Especificación de medidas de control de riesgos externas al sistema de software |  | N/A |  |  |
| 4.3 | Justificación de la clasificación para sistemas de software descompuestos |  | N/A |  |  |
| 4.4.2 | Actividades de gestión de riesgos para software heredado |  | N/A |  |  |
| 4.4.3 | Análisis de brechas para software heredado |  | N/A |  |  |
| 4.4.4 | Plan de cierre de brechas para software heredado |  | N/A |  |  |
| 4.4.5 | Justificación para el uso de software heredado |  | N/A |  |  |
| 5.1.1 | Plan de desarrollo de software |  | SDP.pdf | 1.0.0 | 05/05/2026 |
| 5.1.3 | Requisitos de software referencia a documentos de diseño y desarrollo de software |  | FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 | 1.0.0 | 30/09/2025 |
|  |  |  | FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | 1.0.0 | 10/10/2025 |
| 5.1.4 | Registros de estándares, métodos y herramientas de desarrollo para software clase C |  | N/A |  |  |
| 5.1.5 | Plan de integración de software y pruebas de integración |  | N/A |  |  |
| 5.1.6 | Plan de verificación de software |  | ANX-AD-05-05_Plan_V&V_ADAS_C11 | 1.0.0 | 24/04/2026 |
| 5.1.7 | Plan de gestión de riesgos de software |  | RMF-SW-ADAS_marco_gestion_riesgos_C14 | 1.0.1 | 07 / 05 / 2026 |
| 5.1.8 | Procedimientos de gestión documental |  | FT-SW-005_Registro_revisiones_y_aprobaciones_C5 | 0.1.0 | 05/05/2026 |
|  |  |  | SDP.pdf | 1.0.0 | 05/05/2026 |
| 5.1.9 | Procedimientos de gestión de configuración de software |  | HERR-INV-001_Inventario_Herramientas_ADAS_C5 | 1.0.0 | 20/03/2026 |
|  |  |  | FT-SW-004_Matriz_proveedores_SOUP_y_software_de_terceros_C5 | 1.0.1 | 03/06/2026 |
| 5.2 | Especificación de requisitos del sistema de software |  | FT_SW_UR_PRD_Registro_C6 | 1.0.0 | 30/09/2025 |
|  |  |  | FT_SW_Especificacion_SRS_C6 | 1.0.0 | 10/10/2025 |
|  |  |  | FT_SW_Registro_requisitos_no_funcionales_C6 | 1.0.1 | 03/06/2026 |
|  |  |  | FT_SW_Registro_requisitos_ciberseguridad_C6 | 1.0.0 | 22/08/2025 |
|  |  |  | Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | 1.0.1 | 05/05/2026 |
|  |  |  | FT_SW_RR_AD_Registro_revision_y_decisiones_requisitos_C6 | 1.0.0 | 29/10/2025 |
| 5.2.3 | Especificación de la medida de control de riesgos implementada en software |  | N/A |  |  |
| 5.3 | Especificación de diseño de arquitectura de sistemas de software |  | N/A |  |  |
| 5.3 | Especificación de diseño de arquitectura de elementos de software |  | N/A |  |  |
| 5.4 | Especificación detallada de diseño del elemento de software |  | N/A |  |  |
| 5.4 | Especificación detallada de diseño de la unidad de software |  | N/A |  |  |
| 5.5.1 | Registros de implementación de unidades de software |  | adas_core_pipeline_v2_C16 (FT-SW-PIPE-CORE-001-C16) | 1.0.0 | 12/05/2026 |
|  |  |  | adas_front_pipeline_v2_C16 (PIPE-CI-AD-001-C16) | 1.0.0 | 12/05/2026 |
|  |  |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
| 5.5.2 | Proceso de verificación por unidad de software |  | N/A |  |  |
| 5.5.3 | Criterios de aceptación de unidades de software |  | N/A |  |  |
| 5.5.5 | Registros de verificación de unidades de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.1 | Proceso de integración de unidades de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.2 | Registros de integración de unidades de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.4 | Registros de pruebas unitarias de integración de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.5 | Evaluación de la prueba de integración unitaria de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.6 | Proceso de pruebas de regresión unitaria de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.7 | Registros de pruebas de regresión unitaria de software |  | N/A |  |  |
| 5.6.8 | Proceso de resolución de problemas de software |  | N/A |  |  |
| 5.7 | Proceso de pruebas de sistemas de software |  | FT-SW-VER-001_Plantilla_casos_de_prueba_VER_C10 | 1.0.1 | 02/03/2026 |
|  |  |  | ANX-AD-05-05_Plan_V&V_ADAS_C11 | 1.0.0 | 24/04/2026 |
| 5.7 | Registros de pruebas de sistemas de software |  | FT-SW-VER-001_Plantilla_casos_de_prueba_VER_C10 | 1.0.1 | 02/03/2026 |
|  |  |  | Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | 1.0.1 | 05/05/2026 |
|  |  |  | FT-SW-VAL-001_Plantilla_evidencia_de_validacion_C11 | 1.0.0 | 30/04/2026 |
| 5.8 | Proceso de lanzamiento del sistema de software |  | FT-SW-REL-001_Plantilla_Release_Audit_Package_C12 | 1.0.0 | 29/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-004_Plantilla_Aprobacion_Formal_de_Release_C12 | 1.0.0 | 30/04/2026 |
| 5.8 | Registro de lanzamientos del sistema de software |  | FT-SW-REL-001_Plantilla_Release_Audit_Package_C12 | 1.0.0 | 29/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-002_Plantilla_Notas_de_Version_C12 | 0.1.0 | 30/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-004_Plantilla_Aprobacion_Formal_de_Release_C12 | 1.0.0 | 30/04/2026 |
| 5.8 | Enunciado de anomalías residuales conocidas |  | FT-SW-REL-003_Plantilla_Issues_Abiertos_y_Aceptabilidad_C12 | 0.1.0 | 30/04/2026 |
| 7.1 | Proceso de análisis de riesgos de software |  | N/A |  |  |
| 7.1 | Listas de anomalías de SOUP |  | N/A |  |  |
| 7.2 | Proceso de control de riesgos |  | N/A |  |  |
| 7.3 | Proceso de verificación de control de riesgos |  | N/A |  |  |
| 7.4 | Gestión de riesgos en el proceso de cambio de software |  | RMF-SW-ADAS_marco_gestion_riesgos_C14 | 1.0.1 | 07 / 05 / 2026 |
|  |  |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
|  |  |  | Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | 1.0.1 | 05/05/2026 |
| 8.1 | Registro de identificación de configuración |  | HERR-INV-001_Inventario_Herramientas_ADAS_C5 | 1.0.0 | 20/03/2026 |
|  |  |  | FT-SW-004_Matriz_proveedores_SOUP_y_software_de_terceros_C5 | 1.0.1 | 03/06/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-001_Plantilla_Release_Audit_Package_C12 | 1.0.0 | 29/04/2026 |
| 8.2 | Proceso de control de cambios |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-001_Plantilla_Release_Audit_Package_C12 | 1.0.0 | 29/04/2026 |
|  |  |  | Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | 1.0.1 | 05/05/2026 |
| 8.2 | Registros para la trazabilidad del cambio |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-REL-001_Plantilla_Release_Audit_Package_C12 | 1.0.0 | 29/04/2026 |
|  |  |  | Anexo_A_Matriz_trazabilidad_UR_SRS_RISK_VER_Release_C6 | 1.0.1 | 05/05/2026 |
| 9 | Proceso de resolución de problemas de software |  | FT-SW-REL-003_Plantilla_Issues_Abiertos_y_Aceptabilidad_C12 | 0.1.0 | 30/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
| 9 | Registros de resolución de problemas de software |  | FT-SW-REL-003_Plantilla_Issues_Abiertos_y_Aceptabilidad_C12 | 0.1.0 | 30/04/2026 |
|  |  |  | FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio CR_C13 | 1.0.0 | 20/04/2026 |
| Información complementaria: |  |  |  |  |  |